智能试剂安全管理柜招标参数

一、设备主机：

★1.柜体组成结构：主柜制柜与附柜组合方式组成。可单独使用主柜，也可主柜组合多个附柜，各型号自由搭配，存储空间扩充无上限。

2.软硬件一体化：操作系统与存储柜一体化，无需外接其他控制系统。

3.柜体内外防腐：柜体外部优质镀锌钢板材质，经防腐喷涂处理；柜体内部防腐蚀PP材料，全模具化生产制造工艺，内外结合有效防腐。

4.耐火、抗冲击：柜体采用钣金焊接结构，防止意外事故的冲击和碎片可能产生的二次伤害。

5.供电：提供稳压、恒流、稳频、抗干扰的电源

6.福马轮：重型工业福马轮，360度旋转，高度水平可调节，单轮承重≥500KG，厂家提供实物图片。

★7.容量：≥500L

8.显示屏：≥12.1寸嵌入式触摸屏

9.识别系统：刷卡、密码

★10.双人双锁：符合《公安部第154号令》对于易制毒、易制爆危险化学品的管理要求。对于常规试剂也可方便的实现单人单锁控制。在急用试剂的时候，可以使用紧急开门按钮。在断电情况下具有柜门自动锁止功能。

11.系统管理：用户管理、权限管理、操作记录管理；试剂柜管理：试剂柜信息、试剂使用情况，包含开门记录试剂管理：试剂信息、试剂取用、试剂归还；库房管理：入库、出库自动记录，存量查询、存量盘点；数据筛选统计及报表：存量信息统计、出入库信息统计、试剂领用归还信息统计、试剂柜信息统计、使用人员信息统计、日交接统计并可导出存档。

12.内部层板：含4个层板。（层板可调节可增加：柜内层板可根据存储试剂的高度灵活调节层板高度。可存储不同规格标准的试剂瓶，按照每层间隔105mm，侧板可调节层数13层。）13.层板材质：防腐层板、防腐侧板

★14.常规层板承重：≥85KG/㎡

15.温度检测精度：≥±0.3℃

16.湿度检测精度：≥±2%RH(25℃)

17.空气循环次数：≥4次/分钟，符合GB/T34012-2017《通风系统用空气净化装置》

★18.风机使用寿命：≥50000小时

★19.活性炭过滤器：浸渍活性炭，吸附能力≥22kg；符合GJB1468A- 2007《 军用活性炭和浸渍活性炭通用规范》

20	功率：≤100W

21	单支管理：可实现多种、多类型的试剂单支管理，具有条码扫描识别功能，无需人工输入，快速扫码，扫码即入库，自动记录。条码扫描模块国际认证，FCC Part15 Class B，CE EMC Class B。条码灵敏度：倾斜(pitch) ±40°，旋转(tilt)360°，偏转(skew)±30°

22	试剂储量预警：提前设置最低和最高库存量，低于或超出设置范围即在软件界面进行预警，低于最低值时提醒进行储备，高于最高值时不能入库操作。

23	声光报警：在柜门异常开启时会触发声光报警系统，反应时间可用户自行设置。

24	外置打印机支架：就近柜体放置打印机，可连接实验室或办公室电脑，方便操作人员批量打印，即打即取。

二、设备附柜

1.福马轮：重型工业福马轮，360度旋转，高度水平可调节，单轮承重≥500KG，厂家提供实物图片。

2.标准型容量：≥410L，冷藏型容量：≥230L

3.内部层板：含4个层板

4.层板材质：防腐层板、防腐侧板

5.冷藏层板材质：304不锈钢防腐材质

★6.常规层板承重：≥85KG/㎡

★7.冷藏层板承重：≥100KG/㎡

8.温度检测精度：±0.3℃

9.湿度检测精度：±2%RH(25℃)

10.空气循环次数：4次/分钟

11.风机使用寿命：≥50000小时

12.冷藏控温范围：0至5℃

三、产品认证

1.厂家提供CE认证、中国绿色环保产品、中国环保节能产品等证书。

2.设备中标后厂家可提供防爆测试报告、耐火测试报告、风机静电测试报告、层板承重检测报告、活性炭检测报告、柜体及零件防腐检测报告、防电磁干扰检测报告、严酷环境检测报告等。

3.设备中标后厂家可提供分子过滤器检验报告。产品必须完全遵循中国行业标准 JG/T385-2012，过滤效率及过滤器吸附量：针对标准化学品：异丙醇、环己烷、盐酸的过滤器在达到1%TWA时的具体吸附量不低于标准规定值，即异丙醇≥500g、环己烷≥890g、盐酸≥2184g，提供证明文件。

四、配置要求

55	主柜1台、标准附柜1台、冷藏（0-5度）附柜1台、单支管理模块1套、智能IC卡8张、标签打印纸3卷、内循环分子过滤器2套。