- 硫氯分析仪招标参数

符合标准：ASTM  D4929、ASTM D5808、GB/T 18612、SH/T 0253、SH/T 0254、SH/T 0222、ASTM D3120、ASTM D3246、等标准。

技术参数：

● 测量范围：硫：0.1mg/kg～10000mg/kg～%

氯：0.2mg/kg～10000mg/kg～%

● 可测样品：固体、液体、气体（选配相应进样器）

● 控温范围：室温～1000℃

● 控温精度：±1℃

● 重复性误差：X＜1.0mg/kg，Cv≤20%

1.0mg/kg≤X≤10 mg/kg，Cv≤10%

X＞10 mg/kg，Cv≤5%

● Windows中文操作平台，计算机控制整个分析、数据处理等过程，显示全过程工作状态。根据需要可将参数、结果存盘或打印。 软件可保存5000个样品数据，可实现历史数据查询和图形回放，便于对照分析。

● 分析速度快，分析一个样品时间＜5min。

● 数据处理软件具有超温保护自动切断功能，当温度超过设定上限时，软件自动实现断电，保护电炉丝和燃烧管。

● 延时冷却功能，分析结束后可设定风冷却时间，到时自动关闭电源，不需人工等待。

● 断气报警功能，防止倒吸引起裂解管污染。

● 开放式limis数据库管理模式，便于数据库检索管理。