（一）主要技术参数

1、降解制品中氟元素含量测试前处理；

▲2、满足GB/T41010-2021、GB/T 18006.3- 2020、 GB/T 39951- 2021等标准要求；

3、管式炉：炉膛尺寸：φ80*220mm，功率2KW，电压220V；

▲4、温控系统：温度1250℃保持，智能温控仪，30段编程PID自整定，智能自动升降温；

5、石英管组件：直通φ50炉管，配两端法兰，预留一进一出阀门（共两组），左边进气，右边出气，出气端石英支管接冷凝罐；

6、刚玉管组件：直通φ50炉管，配两端法兰，预留一进一出阀门（共两组），左边进气，右边出气，出气端从法兰处接冷凝罐；

▲7、 冷凝收集系统：配压缩机制冷+水循环泵控制，出气端加冷凝罐和气液分离罐。

▲8、 进水系统：微量注射泵进，注射器规格30mL，量程：0.37微升/min—54ml/min；

▲9、进气系统：采用浮子流量计进气，流量200sccm；

（二）设备配置

石英管组件：1 个；刚玉管组件：1 个；阀门为进口阀门：4 个；压力表：2 个；加热炉膛：1 个；冷凝收集系统：1 套；水蒸气进气系统：1 套；3 年备品备件包：1

个。

（三）售后服务要求

1.供货期：45 天，货运至客户现场指定地点。

2.服务人员在客户现场需要再次检查仪器，并将仪器调试到最佳工作状态后，

开始仪器的验收，培训等工作。

3.服务人员在调试仪器的同时，可以开始对客户方的操作人员进行培训，培

训内容为仪器原理、结构、操作、维护、保养、常见故障排除等。

4.质保期内：质保期为壹年，由原厂提供质保，自设备验收合格之日起计，在质保期内如无人

为损坏出现故障，供应商将提供免费维修和零配件的更换。

5.供应商提供终身的维修服务，更换零部件及校正服务费用将以售后服务报

价单形式提供给客户参考，客户确认后进行相关技术服务。

6.提供长期的技术支持，免费提供电话或网络技术指导及技术培训服务。

7.维修响应时间：在接到用户的报修通知后，12 小时响应，如电话不能解决

问题，24 小时内告知解决方案，三天以内解决问题。