- 第一章公告

项目概况

江苏省产品质量监督检验研究院顶空自动进样器等设备采购项目招标的潜在供应商应在，并于2023年 11月 17日 17点 00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目名称：自动馏程仪等设备采购项目

2、总预算金额：71.5万元，供应商所投报价不得超过对应的预算金额，否则将作无效投标处理。

3、最高限价：71.5万元

4、采购需求：

| 分包 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术要求 | ★合同履行期限 （交货期） | 预算 （人民币/万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 自动馏程仪 | 1 | 详见第三章 | 自合同签订之日起 3个月内 | 28 |
|  | 2 | 电子分析天平 | 1 |  | 自合同签订之日起 5个月内 | 6.5 |
|  | 3 | 定氮仪 | 1 |  | 自合同签订之日起 30天内 | 22 |
|  | 4 | 折光率测定仪 | 1 |  | 自合同签订之日起 2个月内 | 15 |

5、本项目接受进口产品

6、本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，包括但不限于：

1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件，加盖公章；

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

5）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6）有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间一年内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间一年内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）。

## 三、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2.定义

采购人为江苏省产品质量监督检验研究院

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

- 3.政策功能

3.1促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民典法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

(4)参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.5为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 4.投标文件的组成

4.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

4.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※ 投标函（投标申请及声明）

（2）※开标一览表

（3）分项报价表

（4）《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）政府采购政策

（7）供应商基本情况表

（8）※资格证明文件

（9）供应商认为需要提供的其他资料

4.3投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

4.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

4.5 投标文件的价格部分：

（1）价格部分是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

4.6 投标文件的其他部分：

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

录，逐页编码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

### 5、评标组织

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）评标委员会根据评标结果确定中标候选人名单，确定中标供应商；

### （5）对投标文件的资格性审查和符合性审查

投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

（7)投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（a）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（b）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（c）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（d）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（e）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（f）不同供应商的投标文件相互混装；

（g）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（h）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（i）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（j）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（k）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（l）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（m）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（8）招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。标注“▲”的为重要参数，供应商必须在投标文件内提供技术支持资料（具体以第三章评标标准要求为准）。

（9）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### （10）对投标文件的详细评审

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（11）除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

（12）评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

（13）评标标准详见文件第三章。

### （14）无效投标条款和废标条款

无效投标条款

（a）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（b）供应商的报价超过了采购预算的；

（c）未通过符合性检查的；

（d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（e）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

废标条款：

（a）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（b）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（c）因重大变故，采购任务取消的；

（d）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

- 6、授标确定中标供应商

6.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

6.2应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

6.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

6.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

6.5 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

6.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回。

### 7、签订合同

7.1中标供应商应当在10个工作日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

7.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

7.3若中标供应商未能按规定签约，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

- 第二章 评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按以下评标办法和标准进行评分。总分值为100分，小数点后保留两位。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 2.1 | 技术响应 | 评委根据投标文件中技术参数响应情况进行打分。完全满足招标文件要求的得34分。其中标注“★”的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要参数，有一项负偏离的，每项扣2分。其他普通参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。 备注：投标人须在投标文件内对于招标文件第三章招标技术规格及要求中标注“★”、“▲”的参数提供相应技术支持资料(如彩页或者白皮书或者检测报告或者截图证明等) ,并在《技术参数响应表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理，如因未在《技术参数响应表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。 | 34 |
| 2.2 |  | 对产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等进行评审： 产品选型好、规格、设计的科学合理，制造工艺水平好，得8分； 产品选型较好、规格、设计的较为科学合理，制造工艺水平较好，得5分； 产品选型一般、规格、设计的一般合理，制造工艺水平一般，得2分； 未提供不得分。 | 8 |
| 3.1 | 售后服务 | 所有设备满足招标文件免费质保期的基础上，每增加1年免费质保加1分，本项最多得2分。需提供售后服务承诺书（原件）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 | 2 |
| 3.2 |  | 根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）及培训方案等打分，方案科学合理得5分，基本合理略有瑕疵得3分，方案不全面或有重大瑕疵得1分，未描述不得分。 | 5 |
| 4 | 实施方案及进度安排 | 供应商针对本项目提供项目实施方案，内容包括但不限于：设备安装方案、计划进度、项目管理、调试大纲以及验收方案等： 方案内容完整、详细，进度控制合理，项目管理、调试大纲以及验收方案科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得8分；方案内容基本完整，有进度控制但略有瑕疵，项目管理、调试大纲以及验收方案基本合理，可基本满足项目实际需求，得5分；方案内容有缺失，进度控制不明确，项目管理、调试大纲以及验收方案不够完善，得2分；未提供实施方案或完全不能满足项目实际需求不得分。 | 8 |
| 5 | 企业实力 | 供应商或者制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书（或ISO45001职业健康安全管理体系认证证书），每提供1个得1分，最高得3分。 注：提供证书复印件加盖公章，不提供不得分。 | 3 |
| 6 | 业绩 | 2020年1月1日（含）至今，具有同品牌同类型产品的成功业绩，以合同签订时间为准，提供合同复印件。每提供一个有效成功案例得2分，本项最高得8分。 | 8 |
| 7 | 国家政策导向 | 1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。 2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不予认可。 | 2 |

说明：1、评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章），并注明在投标文件中相应页码。

2、促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第三章 招标技术规格及要求

一、	采购清单

| 分包 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 预算 （人民币/万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 自动馏程仪 | 1 | 28 |
|  | 2 | 电子分析天平 | 1 | 6.5 |
|  | 3 | 定氮仪 | 1 | 22 |
|  | 4 | 折光率测定仪 | 1 | 15 |

注：1、供应商所投报价不得超过对应的预算金额，否则将作无效投标处理。

2、招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

二、技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

1-1、自动馏程仪

一、适用范围

适用于各类油品，化学品常压蒸馏馏程的高精度测试要求，具备干点测试功能。

二、适用标准情况

符合 ASTM D86、GB/T 6536、GB22054-2008、ASTM D1078、ASTM D850、GB22054、ISO918、GOST 2177 等标准

- 技术参数及配置

3.1、仪器符合标准： ASTM D86, GB/T6536，IP123, DIN 51751, NF M07-002, EN ISO 3405, JIS K2254, ASTM D850, D1078, IP195, ISO 918。

★3.2、制冷方式：全内置高效CFC压缩机制冷。

3.3、馏程仪可以用100ml或200ml量筒进行10%蒸馏残留测试，制备残碳测试的样品，符合：ASTM D189, D524, D4530, EN ISO 10370。

▲3.4、仪器操作界面：9英寸以上TFT图形化彩色触摸操作显示屏。

▲3.5、加热控制系统：轻质、低电压加热元件，自定位加热系统：具有独特的全自动智能化设置初始加热强度、蒸馏速度、最后加热强度调整，真正做到按样品分组一键式操作，并自动计算样品残留量。

★3.6、带有蒸馏优化器，并可在屏幕中显示优化器工作状态，大大改善E20和未知样品测试的蒸馏速率。

▲3.7、蒸馏速率：2～10ml/min。

▲3.8、冷凝管温度范围：0～65℃，可以固定设置、也程序化升温。

★3.9、接收室温度范围：0～40℃，接收室温度程序设置或根据样品温度自动调节；防腐、耐腐设计结构；可放置100ml和200ml量筒。

3.10、蒸汽温度传感器范围：0～450℃，精度：符合IEC 751 Class A级要求，内置10个校正点的PT100校正表，自动识别PT100的ID号。

▲3.11、配置免受发烟样品影响的光学体积测试系统，体积范围：0～103%，分辨率：0.03ml，精度：±0.1ml。

3.12、大气压测量：内置气压传感器，范围：70～110kPa（500～800mmHg）；参比校正，并存贮校正记录。

3.13、仪器安全性：内置2个火焰传感器，自动监测着火；外接氮气或二氧化碳，实现自动灭火；加热炉过热保护，安全防护门设计；彻底排除着火的可能性。

▲3.14、自动预防误操作：自动检测加热孔板直径，自动检测PT100蒸气温度传感器位置以及中心定位，自动检测量筒位置和接收室门关闭状态，自动检测冷凝管是否清洗过，条件不具备不执行下一步实验。

3.15、仪器单机操作或通过HLIS/ALAN连接PC多台控制，操作者可选快速法或试验指引进行定义测试过程，数据报告可以存贮100组，QC数据库250个，产品规格数据库200个，可显示、可打印、可LIMS传输用户化设计测试报告，可根据室温自动设置接收室温度，自诊断并存贮报警错误信息。

▲3.16、可根据ADTM D4737和D976计算十六烷指数CI，根据ASTM D4814计算DI。

3.17、三个USB接口可连打印机、条码阅读器、存贮条；RS232接口可连接LIMS或ALAN/HLIS软件；还配置外接环境温度传感器、仪器状态显示器等接口。

3.18 配置清单

| 自动常压馏程测试仪，100-240V AC, 50/60Hz, 1400W 符合ASTM D 86, ISO 3405, IP 123, DIN 51 751, NF M07-002, JIS K2254 0 – 4组； 符合ASTM D 850, D 1078, IP 195； 全自动智能加热调整； 台式，带彩色触摸屏，可外接PC（HLIS或ALAN软件包）； 低电压烧瓶加热器，带自动灭火装置； 出厂封装冷却系统和内置无氟制冷压缩机； 随机附件包括： | 1 |
| --- | --- |
| 文件CD | 1份 |
| 100ml带底座量筒 | 1支 |
| 25ml烧瓶 | 1个 |
| 蒸汽温度探头聚四氟乙烯对中定位塞，可用于100ml, 125ml 和250ml烧瓶 | 1个 |
| 蒸汽温度探头，带50°C和250°C点标定证书 | 1支 |
| 蒸汽温度探头导线支架 | 1个 |
| 蒸汽温度探头套管 | 1个 |
| 加热器50 mm孔板 | 1个 |
| 加热器38 mm孔板 | 1个 |
| 烧瓶连接硅管 | 1个 |
| 量筒橡胶盖子 | 1个 |
| t冷凝管清洗器 | 1个 |
| 接收室废液托盘 | 1个 |
| 以太网连接电缆3m | 1根 |
| 灭火气体连接管金属接头 | 1个 |
| 专用六角板手工具套:1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm | 1套 |
| 干点自动检测套件 | 1 |
| 200ml蒸馏瓶 | 1个 |
| 干点检测传感器及200ml烧瓶塞 | 1套 |
| 加热器25 mm孔板 | 1个 |
| 干点传感器支架 | 1个 |
| 与干点传感器配套的温度探头调节工具 | 1个 |
| 硅PFA O型密封圈 | 2 |
| 125ml烧瓶 ，2支/包 | 1 |
| 100ml量筒玻璃筒 | 1 |
| 量筒O型圈，19,8 * 3,6，用于100ML量筒 | 4 |
| 量筒橡胶盖子 | 1 |
| 验证油，带证书，ASTM D86蒸馏，柴油燃料，大约255 ml | 1 |
| 烧瓶与冷凝管间连接硅管 | 1 |
| 冷却液，1升 | 1 |
| 200ml蒸馏烧瓶（2个/包） | 1 |

- 验收

- 按供应方提供的技术资料、合同资料和招标文件指标验收。

- 五、培训、质量保证及服务

5.1．免费保修期：自设备安装验收合格之日起免费保修壹年，终身维护。

5.2．应急维修时间：接故障通知后2小时内响应，24小时内派工程师到达现场维修。

5.3．免费上门安装、调试；免费到设备安装现场，给用户培训2人以上技术员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，直到用户受训人员熟练掌握；

5.4. 保修期: 自设备安装验收合格之日起免费保修壹年，终身维护。

2-2 电子分析天平

一、适用范围

该设备作为提供称量及可靠性的试验装置，用于日常测试样品称量，保证检测效果的准确度。

- 适用标准情况

- 设备需符合我国现行所有安全环保法律法规，关键及安全位置有醒目标识。本次招标设备验收相关标准。

三、技术参数

- 最大称量值：220 g

- 可读性：0.1mg

- 重复性典型值(5%加载): 0.007 mg

- ★采用高分辨率后置式传感器

- ★显示终端带状态指示灯，通过指示灯颜色直观显示天平的状态。红色表示天平没有水平，黄色表示天平需要关注，绿色表示天平已经准备好，可随时操作。

- 彩色触摸屏，支持手套操作，实现安全，便捷的天平操作

- 悬挂式网格秤盘，获得快速、准确称量结果

- 标配金属篮易巧称量件，安全放置去皮容器，并有效屏蔽静电荷影响

- 水平向导在天平未处于水平位置时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明和红/绿色实时图形化水平泡

- ★标配电动开关门，开门幅度可设置1%-100%之间任意范围

- 温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正，获得精确称量结果

- ★不同称量任务的流程和天平设置可以作为方法保存在天平中，每个用户可以快速方便地开始任务，使用相同的方法

- 完全可拆卸、清洗的防风罩，易于清洁维护

- ★带4个USB口和一个LAN口

- ★内置结果记事本，可把称量数据存储至数据列表中，称量时无需手工记录。并且可一次打印称量数据

- ★允差配置文件通过设置允差配置文件，能确保称量任务符合规定的质量要求和法规

- ★悬挂式秤盘，易于清洁；

四、验收

技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由需求方根据中标方委托有资质的计量部门针对（调试完成后）待交付设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收，再次交货需重新校准，由于供方原因导致的附加校准费用由供方承担。

五、培训、质量保证及服务

1、质保期：设备验收合格后至少为一年；

2、在质量保证期内，供应方免费提供所有非人为损坏的配件，且不收取人工费用；

3、在质量保证期后，提供终身维修服务，负责完成设备故障的排除工作，零部件更换费用另计，视故障大小酌情收费。

4、供应方应保证设备及时、安全地运输至采购方，并完成设备安装调试，设备安装中需要的工程机械车辆和设备搬迁人员由供应方负责联系并支付费用；

5、供应方应派出具有丰富经验的工程师对采购方进行设备操作及维护保养等培训，使采购方工作人员熟练掌握设备软硬件系统的操作、管理与维护；

6、培训地点由供应方派人到采购方现场进行培训，形式为现场操作示范等。

7、在接到采购方的维修要求后，供应方应4小时内给出简单诊断和解决方法，并指导采购方操作人员排除故障；

8、如仍有故障，维修工程师在48小时内到达现场提供维修诊断服务。

9、交付期：自合同签订之日起 5个月内到货并安装调试合格。

10、交付地点：采购方指定地点。

11、因采购方目前场地在建的原因，供应方需在中标后生产过程中为采购方提供在设备原料生产组装成型阶段、生产调试阶段和设备出厂检验三个阶段的现场确认与现场预验收工作提供相应的交通、食宿等支持；

12、设备到达采购方场地后，如需二次安装，供应方需提供第一次安装服务（第一次仅需简单安装满足运行验收条件即可）及第二次确定场地后的安装与过程中存在的搬运等全过程服务；整个安装调试服务期间由供应方按照采购方的设备使用需求全程负责相关的费用与安装协调。

1-3 定氮仪

一、综合要求：

定氮仪及其附属配件需要在高温、强酸碱、高温蒸汽等比较苛刻环境下开展工作，对仪器质量和制造商质控能力提出较高要求，为保证良好的产品质量，要求所投产品及其制造商需满足以下基本要求：

- 1 提供制造商质量、环境、健康管理体系认证有效证书（需提供国家认证认可监督管理委员会信息中心-认证信息查询系统查询结果截图）；

- 2 官方认可的高新技术企业（提供证书复印件）；

3 操作软件权属清晰，官方认可的软件企业资质，同时工作站软件在官方已登记（提供软件企业认定证书和软件著作权登记证书复印件）；

4 设备通过CE认证（提供复印件）；

二、功能参数

1 仪器配置：定氮仪，含蒸馏系统、滴定系统、软件系统、进样系统；

2 主机基础要求：蒸馏滴定一体机，不接受另配滴定器模式；

2.1 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法；

2.2 检测范围：0.1-240mgN；

2.3 回收率≥99.5%（1-240mgN）；

2.4 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）；

2.5 滴定精度：0.2μL/步,0.4μL/步,1.0 μL/步三档可选；

2.6 测定样品重量：固体≤5g   液体≤20ml；

- 2.7 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、全自动排废、全自动清洗、全自动校正、全自动消化管排空、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动超温监测、全自动计算结果、输出、打印；

- 2.8  10寸彩色触摸显示系统，使用安卓操作系统，；

- ★2.9 采用三级用户名加密码形式登录，并可对密码进行老化设置，内置用户权限分级规则，仪器操作可溯源，能够通过LAN或者WIFI连接网络，将试验方法和测试结果上传到云端储存或者从云端下载到本地；

- ★2.10 可以对接LIMS实验室信息管理系统，数据统一管理，可以增配对接自动进样器，做到无人值守；

2.11 批量测试功能，能够批量的输入样品信息，减少用户的工作量，使测试方便快捷，提高测试的效率；

2.12 机身可存储100万及以上条数据，满足各类规范中关于文件、记录保存时限的要求；

- 2.13 测试结果具备两种报告类型，标题可编辑，满足不同客户需求；

- ★2.14 结果高低限报警功能，及时提示实验人员结果异常，避免批次结果受损，具有滴定颜色设置和微调功能，共三种颜色判定，可支持凯氏定氮各指示剂种类及配比，满足各类标准需要；

2.15 双蒸馏模式可选，蒸汽流量0-100%可调，蒸馏时间：0—6000S 连续可调；

2.16 采用氨残留回收技术，蒸馏结束前可再次自动加碱，以保证管路中氨残留部分自动回收，保证样品的高回收率和结果的准确性；

★2.17 蒸馏发生器采用金属材质，防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质，冷凝器采用金属冷凝方式，以上不接受玻璃材质（需提供权威文件证明或实物图片）；

2.18 仪器实时监测馏出液温度，并可根据温度自动调节冷凝水流量，在保证冷凝效果的同时降低冷凝水的消耗，冷凝瓶冷凝水的出水处设有温度传感器，保证馏出液的温度不超温，保证测试结果的准确性；

2.19 仪器采用正压式进液，可有效避免滴定过程气泡产生，滴定酸桶内置在主机箱体内，配备滴定酸液位监测系统，保证实验正常进行；

2.20 直线电机微控滴定系统，具备边蒸馏边滴定和变速度变体积滴定技术，减少测试时间，提高测试准确性；

2.21 采用柱塞泵式滴定系统，配合进口标准25mL滴定管,也可根据需要选配5mL及10mL滴定管，保证实验的准确性；

- ★2.22 一机多用，内置阳离子交换量测定方法，一键调用；

三、其他安全保证

1 具备安全门自动监测、消化管在位监测、溶液桶液位监测、接收杯溢出监测、进样器监测；

2 安全认证：定氮仪主机需通过CE 认证；

四、售后服务：

1 在用户所在地应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行操作使用培训；

2 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内派维修人员到达用户现场维修；

1-4 折光率测定仪

一、适用范围

折光仪是测定物质折光率的仪器，通过对样品折光率的测量，可以分析确定物质的浓度、含量及纯度等。可用于化工产品折光率测量，用于分析新合成产物的浓度等指标，同时自动折光仪采用蓝宝石棱镜，具有样品量少、灵敏度高，没有人为误差，读数方便等特点。因此可以大大加快我们的检测速度，提高我们的工作效率。

二、适用标准情况

设备需符合我国现行所有安全环保法律法规，关键及安全位置有醒目标识。本次招标设备验收相关标准，包含但不仅限于以下标准：

国内相关设备验收标准，按照原厂验收指标，标准品测试验收。

三、技术参数

★1、测量范围：1.32-1.53, 0-100Brix

2、测量精度：0.00001 RI，0.01 Brix

★3、测量准确度：0.00002 RI

★4、温度控制：半导体控温

5、控温范围：10-65℃

6、控温精度：0.01℃

7、控温准确度：0.05℃

8、校准：单点，双点，多点校准

9、棱镜：蓝宝石棱镜，硬度与钻石相当

10、标准品：可提供符合NIST标准的标准样品

11、操作系统：操作系统无需外接电脑，触摸屏操作

★12、连续测量技术，无需按任何键，仪器自动测量，数据随着测量过程实时显示，自动判断测量终点。

★13、扁平测量池，蓝宝石棱镜直径大于2cm，使得棱镜的清洗特别容易，不会产生样品之间的交叉污染。

14、配置要求：

1、折光仪    一台

2、5mL标准品    一瓶

3、固体压片附件    一套

四、验收

技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由需求方根据中标方委托有资质的计量部门针对（调试完成后）待交付设备出具的校准或检定证书进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收，再次交货需重新校准，由于供方原因导致的附加校准费用由供方承担。

五、培训、质量保证及服务

1、质保期：设备验收合格后至少为一年；

2、在质量保证期内，供应方免费提供所有非人为损坏的配件，且不收取人工费用；

3、在质量保证期后，提供终身维修服务，负责完成设备故障的排除工作，零部件更换费用另计，视故障大小酌情收费。

4、供应方应保证设备及时、安全地运输至采购方，并完成设备安装调试，设备安装中需要的工程机械车辆和设备搬迁人员由供应方负责联系并支付费用；

5、供应方应派出具有丰富经验的工程师对采购方进行设备操作及维护保养等培训，使采购方工作人员熟练掌握设备软硬件系统的操作、管理与维护；

6、培训地点由供应方派人到采购方现场进行培训，形式为现场操作示范等。

7、在接到采购方的维修要求后，供应方应4小时内给出简单诊断和解决方法，并指导采购方操作人员排除故障；

8、如仍有故障，维修工程师在48小时内到达现场提供维修诊断服务。

9、交付期：自合同签订之日起 2个月内到货并安装调试合格。

10、交付地点：采购方指定地点。

11、因采购方目前场地在建的原因，供应方需在中标后生产过程中为采购方提供在设备原料生产组装成型阶段、生产调试阶段和设备出厂检验三个阶段的现场确认与现场预验收工作提供相应的交通、食宿等支持；

12、设备到达采购方场地后，如需二次安装，供应方需提供第一次安装服务（第一次仅需简单安装满足运行验收条件即可）及第二次确定场地后的安装与过程中存在的搬运等全过程服务；整个安装调试服务期间由供应方按照采购方的设备使用需求全程负责相关的费用与安装协调。

- 第四章  拟签订的合同文本

（采购人）（项目名称）采购合同（参考模板）

编号：

买方：江苏省产品质量监督检验研究院

卖方：

合同条款：

1. 现依照采购结果（采购文件编号：\项目编号：     ），买卖双方达成如下协议：

本次设备（或服务）合同总金额含税价（或免税价）人民币（大写)         元整（¥        元），具体如下列清单所示：

| 设备名称 | 品牌 | 型号、配置 | 产地 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额 （含税或免税） | 人民币（大写）： 元整 （￥： 元整） |  |  |  |  |  |  |

2.1 卖方应严格按照本合同约定提供设备（或服务）及相应技术服务，上述列表清单未尽事宜，详见本合同附件所约定的设备（或服务）技术参数及要求等具体条款。

2.2 未经买方同意，卖方不得变更本合同约定的品牌、型号、配置、产地等任何物资设备的要素。非因买方原因致使卖方不能严格按照合同约定要素供货的，卖方所提供的替代产品应满足买方采购需求且不低于本合同约定的相应技术参数，并需经买方同意。卖方不按本合同约定提交设备所产生的任何费用由卖方负责，买方对由此所引起的任何价格变动不予确认。

3. 交付使用时间：卖方需于本合同生效之日起    日内完成交货，交货之日起    日内完成相应的安装、调试工作，确保所供物资设备符合本合同约定的质量、数量、技术参数及要求，否则将按照合同约定承担违约责任。

4. 收货人：江苏省产品质量监督检验研究院

5. 交货地点：本次采购采用下列方式供货：卖方送货，完成卸货并搬运至买方指定地点：（     ）免费安装、调试及验收合格完毕方视为交付买方，在交付买方之前所供货物毁损、灭失的责任均由卖方承担。

6. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

7. 付款方式及期限：根据具体情况选择其中一种

1、合同签订生效后，设备、材料全部运抵指定实验室指定地点，并安装结束，调试完毕，全部设备验收合格后，卖方向买方开具合同总价10%的银行保函，买方向卖方支付合同总价100%的货款，合同履行完毕后无息退回。如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

2、如遇特殊情况如疫情、突发应急、财务支付周期需要等，经双方协商，可采取款项预付方式，但预付金额不得超过合同金额的50%。

因卖方原因没有按期提供银行保函和发票的，致使买方未能及时付款所产生的责任由卖方负责，买方不承担违约责任。

8. 验收

验收标准及方式：符合相关标准，经使用部门确认填写项目验收报告。

8.1卖方所提供的设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和相关质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如不符合本合同中约定的要求，买方有权拒绝接收。

8.2卖方应保证买方在使用由卖方提供的设备或设备的任何部分（含软件）不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。如因第三方侵权致使买方对外承担侵权责任或无法继续使用的，买方有权向卖方追偿或解除本合同并要求卖方返还全部货款。

8.3 卖方所提供的设备安装调试完成后，买方应按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，卖方必须在验收现场提供必要的技术支持。买方应在卖方所提供的物资设备安装调试完成后      个工作日内验收完毕并填写项目验收报告。如特殊货物验收需经专家论证、第三方检测的，则验收合格证明文件以专家论证、第三方检测结果为准。

8.5 经验收发现物资设备与合同规定不符，买方有权拒绝接受并向卖方提出按合同价双倍索赔。如设备在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方有权凭有关证明文件向卖方提出索赔。

9. 质保期及售后服务

9.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：

9.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，    小时内响应，并在  小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

9.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

9.4质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10. 技术资料

按第      章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料。

11. 卖方的违约责任

11.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

11.2卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。卖方逾期三个月不能交付或不能完成合同，买方有权向卖方提出按合同价双倍索赔。

11.3 本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

12. 买方的违约责任：

12.1买方应当在收到发票及保函的两个月内支付货款，无正当理由延期付款的，每逾期一日向乙方承担应付未付价款万分之五的违约金。

13. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

14  卖方需配合办理免税进口设备的免税手续。

15. 合同的生效：本合同一式两份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。合同签订后，任何一方无正当理由均不得单方解除合同，否则应按照本合同总价款的30%承担违约责任。

16. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

此页无正文

买方：江苏省产品质量监督检验研究院       卖方：

（盖章）                               （盖章）

法定代表人：                             法定代表人或其委托代理人：

签定时间：                               签定时间：

电   话：                                电   话：

传   真：                                传   真：

地   址：南京市光华东街5号              地   址：

- 第五章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

## 资格索引表

| 资审项目 | 资格要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |

## 评审索引表

| 评审项目 | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |

- 开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（总价） | 人民币： （大写）： |
| 所投品牌 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 是否属于小微型企业 | £是 £否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。 |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1.此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

- 分项报价表

分项报价表

项目名称：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单项金额 | 总价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应根据其所投产品情况，提供配置的详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、表中表格行数可自行添加。

- 法人代表授权书

致江苏省产品质量监督检验研究院：

本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的                （供应商名称）法定代表人                （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

- 制造商授权书(如需)

致：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第号公开招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担投标文件中所规定的义务。

我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于年月日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）

签字人姓名（签名）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

附：承诺函参考格式

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 参加采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

附：承诺函参考格式

近三年无重大违法记录承诺函

我公司在参加本次招标活动近三年内，在以往经营活动中      （请填写“有”或“没有”）重大违法记录，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 依法缴纳税收的记录

提供距开标时间一年内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 依法缴纳社会保障资金的记录

提供距开标时间一年内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 其它相关文件（如有）

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章

1、投标产品配置清单及技术说明

2、公开招标设备质保期内的随机备品备件明细表

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量(台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）

4、培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）

5、供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺

6、业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 完成情况 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 是否有用户反 馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |

7、供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）