耐压绝缘测试仪招标技术参数

- AC输出功能

- 输出范围：0.050 kV ~5.000kV

- 分辨率：1V

- 设定精度：±（1.2%of setting +20V）（无负载时）

- 最大额定负载：50VA（50KV/100mA）

- 最大额定电流：100mA（输出电压0.2kV以上）

- 输出波形：正弦波

- 失真率：2%以下

- 频率：50HZ/60HZ

- 精度：±0.1%

- 电压波动率：±3%以下

- 短路电流：200mA以上

- DC输出功能

- 输出电压范围：0.050 kV ~7.200kV

- 分辨率：1V

- 设定精度：±（1.2%of setting +20V）

- 最大额度负载：100W（5kV/20mA，72kV/13.9mA）

- 最大额度电流：20mA

- 电压波动率：1%以下

- 短路电流：100mA

- 放电功能：测试结束时强制放电（放电电阻125kΩ）

- 耐压测试电压表

1、测量范围：0.00kV~7.50kV   AC/DC

2、分辨率：0.1V

3、精度：±（1.2% of reading+5V）

4、保持功能：将测试结束时的测量电压值在PASS/FAIL期间中进行锁定

- 耐压测试电流表

- 测量范围：AC 0.00mA~110mA，DC 0.00mA~22mA

- 精度：±（1% of reading+2μA）

- 保持功能：在PASS期间保持试验结束时的测量电流值

- 绝缘电阻测试部分负极

- 输出电压范围：-25~-1000V

- 分辨率：1V

- 设定精度：±（1.2% of setting+2V）

- 最大额定负载：1W（-1000V/1mA）

- 短路电流：12mA以下

- 绝缘电阻测试部分正极

- 输出电压范围：+50~+7200V

- 分辨率：1V

- 设定精度：±（1.2% of setting+20V）

- 最大额定负载：7.2W（7200V/1mA）

- 短路电流：100mA以下

- 绝缘电阻测试部分电压表

- 测量范围：负极0Vdc~-1200Vdc，正极0Vdc~7500Vdc。

- 分辨率：0.1V

- 精度：负极±（1% of reading+1V），正极±（1.2% of reading+1V）

- 售后服务

1、中标方对使用仪器的现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

2、仪器质保期12个月，接到电话2小时内响应，售后工程师72小时内赶到现场。仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

3、货期:45天。