低温拉伸设备采购要求

一、技术性能要求

采购低温试验箱，以及配套的电动低温拉伸试验装置一套，装置应满足GB∕T 2951.14-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法—低温试验。设备的技术性能要求如下：

1.1、低温试验箱空间不小于600*600*750mm（宽深高）；

1.2、低温试验箱温度范围至少为-70℃～0℃，偏差≤±2℃，波动±0.5℃；

1.3、低温试验箱内胆应由304不锈钢镜面板制造，外箱可为钢板喷塑工艺，应具有观察窗，带有照明灯并使用发热体内嵌钢化玻璃，确保随时清晰观察箱内情况；

1.4、低温试验箱应可7×24h连续运行；

1.5、低温拉伸试验装置为电动，由传动部件、试件夹头、光电传感器等组成，传动部件为螺杆螺套结构，试件夹头夹块上有锯齿形齿，增加对哑铃试件的抓附力，一次完成试样不少于3个；

1.6、拉伸试验装置伸长率误差：≤2%；

1.7、拉伸试验装置夹具间距离：22±0.5mm~30mm±0.5mm可调节（最低要求）；

1.8、拉伸试验装置拉伸速度：20～30mm/min（最低要求）；

1.9、拉伸试验装置由液晶显示屏控制，液晶显示操作系统能够测定显示出精确的拉伸率，可以通过操作菜单设置启动、停止、复位、打印、设置、报警复位等。当试件开始拉伸时立即显示试样拉伸率，当试样拉断时拉伸率停止在拉断瞬间数值上。有限位功能，试件活动夹头移动到两端位置时，撞到行程开关自动停车或达到出厂所设定的行程自动停车。

1.10、 招标方采购的低温箱拟安装地点楼板最大载荷为250kg/m2，供应商应根据投标设备自重设计底部钢制框架以均衡载荷，以满足招标方楼板载荷，应在投标文件上应以配图形式说明钢制框架尺寸和设计。

1.11、 招标方采购的低温箱拟安装地点在二楼试验室，且无可用货梯，需要人力从楼梯上楼，供应商投标报价内应包含上楼就位费用。

二、交货安装及售后服务

2.1、供货周期为合同生效后45天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。

2.2、中标仪器供货时，中标方没有对投标试验系统性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，由投标方（中标方）承担全部责任。

2.3、中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

2.4、仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

2.5、仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

2.6、仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。

江苏省产品质量监督检验研究院

2023年5月13日