恒温恒湿老化箱采购要求

一、技术性能要求

采购两台恒温恒湿老化箱用于电线电缆试样的温湿老化试验，试验要求参见：

2Pfg1169/08.2007；

GB/T 7424.2 光缆总规范 第2部分：光缆基本试验方法；

GB/T 18480 海底光缆规范；

GB∕T 15972.52光纤试验方法规范 第52部分：环境性能的测量方法和试验程序温度循环；

设备的技术性能要求如下：

1.1所投标恒温恒湿老化箱有效容积为130L-170L之间，推荐值150L。

1.2试验空间具有至少2层可拆卸的样品悬挂支架。2层支架之间的间距不小于200mm。

1.3温度可控范围10℃～150℃，仪表分辨率0.1℃，恒温波动范围±0.5℃，温度准确度（偏差）±2℃，空间温度均匀度±2℃。

1.4湿度可控范围20～98%，仪表分辨率0.1%，恒湿波动范围±3%，湿度准确度（偏差）±3%，空间湿度均匀度±3%。

1.5箱体应有外置水箱，外置水箱容量应至少满足连续开机7*24h的用水量需求，设备应可从外置水箱内自动补水。（注：如果不需要外置水箱也可满足上述连续使用要求的，可以没有外置水箱。）

1.6请明确升温、降温速率。

1.7请提供清晰的湿度、温度工作区间图，横轴为温度，单位摄氏度，纵轴为湿度，单位%RH。如有凝露或不得长期连续使用的工作区间请注明。应可满足85℃/85%的使用要求。

1.8招标方现有电梯轿厢尺寸为1000*1400*2100mm（宽深高），供应商所提供产品应可通过该电梯运输上楼，安装地点楼层承重为250kg/m2，供应商产品应满足上述承重要求。

1.9箱体内壁使用304不锈钢，进出水管道需要使用防锈材料，以避免锈蚀后造成进出水堵塞。

1.10投标产品使用220V 50Hz电源，并标明额定功率，设备需要具有接地极用于接地。

二、交货安装及售后服务

2.1供货周期为合同生效后90天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。

2.2中标仪器供货时，交货与合同/投标文件不符，招标方有权拒收，由投标方（中标方）承担全部责任。

2.3中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

2.4仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

2.5仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

2.6仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。

江苏省产品质量监督检验研究院

2021年12月24日