防冻液玻璃器皿腐蚀测定仪

依据SH/T 0085标准设计制造，适用于测定防冻液对发动机的腐蚀性，将发动机冷却系统使用的六种典型金属加工成试片，称重后连成试片束，然后完全浸没在750mL、空气流量为100mL±10mL/min的试样中，高沸点冷却液和防锈剂在88℃±2℃，低沸点冷却液在71℃±2℃下试验336h±2h。试验结束后取出试片，经清净处理后再次称重，以校正后的试片试验前后质量变化值评价腐蚀。

- 一、技术参数

1、仪器使用环境条件为：环境温度10～35℃，湿度≤85%，工作电源AC220V±10%，50Hz。。

2、该仪器适合于做高沸点及低沸点的防冻液，仪器配有低温循环浴，节水节能源。

★3、加热系统采用金属浴：2套控温系统，每套控制系统3组，单独控制每个金属浴无须其他导热介质，加热均匀温度稳定，使用方便。

4、液晶触摸屏显示：2路金属浴温度、试验状态、试验剩余时间（336h）等信息。

★5、所有操作均在触摸屏进行，试验开始后相应各路冷却水电磁阀自动打开，试验结束后自动关闭，同时停止相应的金属浴控温。

6、每个金属浴有3个孔，每个孔对应1个0～300mL流量计

★7、冷却循环系统为进口压缩机制冷：数字显示，精度高。

8、专用流量控制器控制气体流量。

9、控温范围：室温~120℃。

★10、控制精度：±0.5℃。

- 二、质保期

设备验收合格后一年。

- 三、 供货期

合同签定后两个月内。