氧指数测定仪

- 一、技术性能要求

采购氧指数测定仪进行氧指数差值试验, 评价有机材料在不同温度下燃烧性能，试验要求符合标准《GB∕T 2406.2-2009 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》、《GB∕T 2406-93 塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》，设备的技术性能要求如下：

1.1、本次采购的氧指数测定仪由燃烧试验筒、气体流量控制系统等主要部件组成。

1.2、关键技术参数要求

1.2.1 调节氧气和氮气浓度的精度为±1%；

1.2.2 设备流量显示范围不小于1~20.0L/min；

1.2.3 应具有氧气浓度传感器，氧气浓度分辨率:0.1%，测量范围0~100%，若氧浓度传感器为耗材的应便于更换；不接受无氧浓度传感器流量换算方案。

1.3、关键设备部件配置要求

1.3.1 燃烧筒

1.3.1.1 燃烧筒为内径75mm至100mm、燃烧筒最小高度为450mm至500mm的圆柱形孔。

1.3.1.2 设备燃烧筒内部需要保障气流控制在40mm/s±2mm/s以内。

1.3.1.3 燃烧筒顶端需要具有限流孔（或顶盖），以便于在燃烧筒内的排气速度从40mm/s变成至少90mm/s排出。

1.3.1.4 燃烧筒底部或支撑燃烧筒的底座应安装使进入内管的气体混合物均匀分布的装置；

1.3.1.5 燃烧筒的支座应具有调平装置或水平指示器，以使燃烧筒和安装在其中的试样垂直对中。

1.3.2 试样夹

1.3.2.1需要配备自撑材料和非自撑材料两种试样夹。

1.3.2.2对于自撑材料，夹持处离开判断试样可能燃烧到最近点至少15mm，对于薄膜和薄片，由两垂直边框支撑试样，离边框顶端20mm和100mm处划标线，夹具和支撑边框应平滑，以使上升气流受到的干扰最小。

1.3.3 控制系统

1.3.3.1 设备应具有适宜的测量系统或者控制系统，包括下列部件：a）在各个供气管路和混合气管路上的针形阀，能连续取样的氧浓度传感器（分辨率0.1%）和一个能指示通过燃烧筒内气流流速在要求的范围内的流量计；

b）在各个供气管路路上经校准的接口、气体压力调压器和压力表；

c）在各个供气管路针形阀和经校准的流量计。

1.3.3.2 氧浓度调节方式：在触摸屏输入目标氧浓度后系统自动调整输出至设定值，设定分辨率0.1%。在氧浓度0~100%范围内设定任意值，均应在1min内完成调节并稳定输出。

1.3.3.3 在使用过程中，混合气体均匀、稳定。

1.3.3.4 设备应具有计时器，测量时间不少于5min。

1.4 其他

1.4.1 设备应有具备有效防止燃烧坠物阻塞气体入口和配气通路的装置或措施。

1.4.2 配备符合标准需求的点火器，可向下喷射16±4mm，火焰可调节范围10～30mm。

1.4.3 该设备设计不能有明显的安全隐患，且设备设计有安全保护措施，保证设备运行时的安全。

1.5仅接受自产，不接受代理销售，投标文件应提供投标产品的清晰图片。

- 二、交货安装及售后服务

2.1供货周期为合同生效后45天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。

2.2中标仪器供货时，交货与合同/投标文件不符，招标方有权拒收，由投标方（中标方）承担全部责任。

2.3中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

2.4仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

2.5仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

2.6仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。