盐雾腐蚀试验箱技术要求

一、适用范围

盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力；该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验，设备兼容中性盐雾试验、酸性盐雾试验、铜加速盐雾试验

二、相关标准

人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 10125-2012。

三、户数参数与性能要求

3.1工作室尺寸：≥850×1300×600  （D*W*H）mm

3.2外形尺寸：≤1230×2150×1410（D*W*H）mm

3.3温度范围：RT+5℃～55℃空气饱和器

3.4温度均匀度：RT+10℃～70℃

3.5温度波动度：≤2℃

3.6盐雾沉降量：±0.5℃

3.7压缩空气压力：1～2ml/80 cm2.h（16小时平均值）喷雾方式

3.8试验时间： 2.00±0.01（kg/cm2）

3.9试样架角度：可满足15°、30°倾斜试验

3.10喷雾方式：连续/周期任选

3.11试验时间：1～9999 H、M、S（可调）

3.12箱体材质：整体为PP增强硬质塑料板，表面光洁平整，耐老化、高强度、耐腐蚀、易清洗、无泄露。

3.13箱盖材质： PP增强硬质塑料板，配备观察窗，便于试验时观测试验样品受试状况。

3.14盐水箱材质：PP增强硬质塑料板，配备液位显示及开盖手柄，盐水补充方便。

3.15高压空气管材料：高品质橡胶管。

3.16饱和器：优质不锈钢板（SUS304），提供实验所需之温度。

3.17试验箱所有管道需采用加厚型氟硅橡胶管，十五年可保持不老化及龟裂。

3.18温度传感器采用PT100铂金电阻测温器。

3.19 控制器：采用集成控制温控仪，温度控制输出功率由微电脑演算。触控式设定、数位直接显示，稳定性好，使用寿命长久。

3.20显示分辨率：温度：0.1℃（显示范围） 时间：0.1min

3.21喷雾状态：先停后喷及先喷后停，可任意替换喷雾状态。

3.22试验温度：中性盐雾试验：试验室35℃±1℃；饱和空气桶47℃±1℃。

乙酸盐雾试验: 试验室35℃±1℃；饱和空气桶47℃±1℃。

铜加速乙酸盐雾：试验室50℃±1℃；饱和空气桶63℃±1℃。

3.23箱体加热方式：完全独立系统，不影响盐雾试验及控制线路。

3.24压力控制：前进气压力：0.3～0.6mpa

3.25压力数值：后喷雾压力：0.07～0.17mpa

3.26除雾方式：自动除雾

3.27安全保护装置：超温保护；箱体低水位报警；饱和器低水位报警；试验结束指示；整体设备定时；快速排雾指示 （可清楚看清试样变化的过程）

四、验收

1、技术指标应满足标准规定的要求，相关参数的符合性根据省级以上有资质的计量部门出具的校准或检定报告进行验收。

2、功能及性能按招标要求和技术协议验收。

五、对供应商的要求

所提供产品需要提供第三方权威检测机构出具的证书。若投标产品为原装进口产品，投标时需要提供原产地证明及报关单，并提供制造厂商出具的授权文件和售后服务证明文件。

所投标型号应为市场主流型号，不接受工厂已停产型号。

六、质量保证及服务

a、保修期为2年，长期供应零配件，保修期内的维修费用由卖方负责。

b、保修期由设备验收合格正常使用之日起计算，保修期内如设备出现故障，卖方应接到报修通知后4小时内给予答复，必要时24 小时内派技术人员上门维修（保修期后以按此执行），因停机耽误的时间，保修期向后顺延。

c、质保期内如发生非人为情况下出现的故障影响正常检测工作的，应免费更换或维修相应的部件。

d、技术支持。24小时提供电话咨询服务。在出现一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时可通过电话、电子邮件或视频等指导方式解决问题。

e、免费提供测试设备的工作原理和测试技术的培训。

f、当测试标准发生变化时，应提供对新标准的升级服务。

g、供货期：签订合同后45天内