半导电屏蔽电阻率测试仪

- 一、技术性能要求

采购2套半导电屏蔽电阻率测试仪，用于线缆成品半导电层屏蔽电阻率测试，设备应满足GB/T 12706.2-2020、GB/T 12706.3-2020、GB/T 11017-2014等标准相关要求，设备的主要技术性能要求如下：

1.1、本次采购的两套半导电屏蔽电阻率测试仪每套都应由一台测试仪及一只耐高温的测试夹具组成，供应商同时应提供耐高温测量线缆（用于高温箱内连接夹具）。

1.2、具有多档测量，应满足10-3至106Ω范围的测量；

1.3、具有多档测量，测试电流至少应有5挡：1uA、10uA、100uA、1mA、10mA；

1.4、采用4端钮测量方法；

1.5、测量准确度不大于±0.5%Rx；

1.6、测试数据应为自动数显，测量后输入屏蔽外径及厚度，应自动换算体积电阻率，测试电阻及换算后的体积电阻率均应至少为四位半显示。

1.7夹具应满足标准相关尺寸要求，方便连接测试线缆，耐高温。

1.8仅接受自产，不接受代理销售，投标文件应提供投标产品的清晰图片。

- 二、交货安装及售后服务

2.1供货周期为合同生效后45天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。

2.2中标仪器供货时，交货与合同/投标文件不符，招标方有权拒收，由投标方（中标方）承担全部责任。

2.3中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

2.4仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

2.5仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

2.6仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。