智能精密干体炉

- 一、技术性能要求

采购一台智能精密干体炉，用于热电偶、热电阻的校准，设备的主要技术性能要求如下：

1.1、有效温度范围：室温~350℃；

1.2、温度准确度：±0.35℃；

1.3、温度稳定度：±0.05℃；

1.4、径向均匀性：±0.05℃；

1.5、轴向均匀性：±0.5℃；

1.6、带有电测功能，可测量包括：mA/mV/V/Ω/RTD/TC测量，DC24V输出，HART变送器，开关测量等功能；

1.6.1 mV：-75～75mV，准确度±(0.02%rdg + 5uV)，分辨率1µV；

1.6.2 TC：S/R/K/B/N/E/J/T/C/D/G/L/U共13种；

1.6.3 标准4线制RTD测量；

1.6.4 mA：-30~30mA,准确度±(0.02%rdg + 2uA)；

1.6.5 电压：-30~30V、-12~12V(自动量程),准确度±(0.02%rdg+2mV)；

1.7 供货应包含一个均热块，在投标文件中列明可以提供的均热块种类，有招标方自行选择其一，在签合同时明确。

1.8投标文件应提供投标产品的清晰图片。

- 二、交货安装及售后服务

2.1供货周期为合同生效后60天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号指定地点）。

2.2中标仪器供货时，中标方没有对投标试验系统性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，由投标方（中标方）承担全部责任。

2.3中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

2.4仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

2.5仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

2.6仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。