高精度快速光谱辐射计技术要求

一、适用范围

适用于电光源性能检测，包括光谱功率分布、色品坐标、主波长、峰值波长、光谱纯度、色温、显色指数、半宽度、光通量（配积分球）、辐射功率、红色比、色容差等参数检测。

二、依据标准

▲GB/T 24824 普通照明用LED模块测试方法

GB/T 24823 普通照明用LED模块 性能要求

GB/T 7922 照明光源颜色的测试方法

GB/T 5702 光源显色性评价方法 ；

三、技术要求

1、采购包括以下内容：

1）高精度快速光谱辐射计（380nm-780nm）1台

2）高精度快速光谱辐射计测试与分析软件1份

3）1.2 米光纤1根

2、需满足国际照明委员会CIE对光和颜色测量要求，并满足以下技术参数。

1）输入方式：光纤输入，至少1.2米光纤配置；

2）积分时间：9ms-60；

▲3）波长范围：380nm-780nm；

▲4）波长准确度：0.2nm；

5）半峰带宽：不低于2.0nm；

6）杂散光：5E-05；

7）色品坐标准确度：0.0015（标准色光下）

8）色品坐标重复性：0.0003（标准A光源下），0.00015x，0.0002y（恒温蓝光LED）；

9）光谱测量线性：不低于0.5%；

10）光通量测量范围：0.01~200,000lm（配不同积分球）；

11）光通量精度：1%；

四、培训与验收

1、供应商需派有经验的专业技术人员，按设备使用方指定的时间，对货物进行安装、调试、试运，并配合设备校准，经确认满足技术要求方可通过验收。

2、设备安装调试完毕，供应商需派经验丰富的工程师到现场进行培训，培训分为理论培训和实际操作培训及现场指导两部分，被培训人员能独立操作设备后方能完成验收。

3、供应商需提供设备过程中有任何技术问题的免费的技术咨询服务。

五、质量保证及服务

a、保修期不少于1年，长期供应零配件，保修期内的维修费用由卖方负责。

b、保修期由设备验收合格正常使用之日起计算，保修期内如设备出现故障，卖方应接到报修通知后4小时内给予答复，必要时24 小时内派技术人员上门维修（保修期后以按此执行），因停机耽误的时间，保修期向后顺延。

c、质保期内如发生非人为情况下出现的故障影响正常检测工作的，应免费更换或维修相应的部件。

d、技术支持

24小时提供电话咨询服务。在出现一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时可通过电话、传真、EMAIL 的指导方式解决问题。

e、测试设备交付使用后，免费提供测试系统的工作原理和测试技术的培训,直到可以独立操作。

f、免费升级测试软件。

g、工期进度：签订合同后20个工作日交货，5个工作日调试完毕；3个工作日完成培训；