洒水喷头翻滚试验机技术要求

- 检测范围

用于洒水喷头翻滚试验性能检测。

- 功能要求

1．满足洒水喷头翻滚试验要求。

2．仪器设备准确性好、精密度高、稳定可靠。

3．仪器使用寿命长，运行成本低。

4．仪器配备相应的辅助设备及耗材，以保证设备的正常运行。

5. 投标人必须提供详细产品技术参数、技术图纸以确保投标技术指标的真实性。

- 详细技术性能指标

- 全套设备应至少包括符合GB5135.1-2019标准7.18中要求的试验装置、设备与仪器。

- 洒水喷头翻滚试验机应由电机和操作试验台、试验装置箱以及配套硬木块这几部分构成。

- 洒水喷头翻滚试验机操作系统应运行流畅，且具有准确的计时功能，可准确运行三分钟。

- 洒水喷头翻滚试验机的试验装置箱应为乙烯树脂材料制成的正六棱柱形鼓，鼓沿其回转轴方向长254mm，六边形平面之间相距305mm。箱体内侧光滑，关闭装置牢固。

- 六边形翻滚试验箱装置旋转速率为1圈/s。

- 配套硬木块为边长为38mm的正方体。

- 装置外观应美观大方，结构紧凑，铭牌清晰，操作维护方便。

- 必须满足的标准

GB5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》

- 配置清单

- 调速电机:≥120W,1台

- 正六棱柱形鼓：1个

- 正方体硬木块：≥10个

- 指示灯

- 计时器

- 蜂鸣器

- 操作系统

- 售后服务及其他

1.保修期限：仪器整机的质保期从安装调试报告签字之日起两年。

2.售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。

3.技术培训：在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

4.供货商在本地区要有专业的服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

5.供货周期2个月，调试周期1个月。