恒温培养箱技术参数

一：产品参数：

1.双重门构造，内门为强化玻璃门，提升了保温效果，通过内玻璃门观察试料时可使温度变化达到最小；可以减少热损失使得可以维持安定的恒温状态

2.定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现

3.可通过专用的功能菜单键及上下键实现数码设定

4.停电后，可通过停电补偿功能自动恢复到最初设定的温度运行

5.拥有冷冻机过载保护、独立过升防止器、过电流漏电保护开关、自诊断回路（温度传感器异常、加热器断线、SSR短路、自动过升防止）等安全功能

6.方式：强制风循环

*7.使用温度范围：-10～50℃；20～50℃约30分钟；20～-10℃约65分钟

8.温度调节精度：≤±0.3℃（冷冻机连续运行）；≤±1.0℃（冷冻机循环运行）

9.温度分布精度：±1.0℃（AT37℃，冷冻机连续运行）

10.内装：不锈钢板SUS304

11.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

12.压缩机：风冷全封闭压缩机375W，R134A制冷剂；压缩机由温度控制仪控制运行，可设定循环方式运行（间歇运行）

13.除霜机构：手动除霜；自动除霜：定时除霜、循环除霜，除霜时间可设定

14.传感器：温度调节器Pt铂电阻，超温保护K型热电偶

15.引线孔：内直径32mm，右侧面一个，可以用于箱体内温度测试

16.温度控制方式：PID

*17.程序模式：最大32步，可任意重复运行

18.内容积：≥286L

二：设备配置：

恒温培养箱主机1台

不锈钢板5层

三：质量保证期

安装调试验收合格起质量保证期1年