COD分析系统

一、台式可见光分光光度计

1、用途：

该仪器储存有220多种水质分析方法。可用于市政污水、工业污水、饮用水、环境监测、教育、科研等领域的水质分析。它是新一代的网络智能仪器，可轻松嵌入内网实现数据传输，更可直接上网更新软件和用户手册。如果结合LINK2SC 软件，一键就可实现实验室数据和在线数据的智能比对，比对后即刻按需实现在线探头的实时校准，无需再到现场校准探头。该仪器具有比色皿的自动识别和错误报警，以及新增的AQA功能等人性化设计都能为客户带来全新的使用体验，减少了再次确认的额外工作，让客户对测试结果更有信心。

2、工作条件：

2.1	电源：100-240V，50/60Hz

2.2	温度：10~40C

2.3	湿度：最大相对湿度80%（非冷凝）

3、技术性能指标：

- ★读数模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）

- ★已存储校准曲线：大于240条，可直接用于分析COD、氨氮、总磷、总氮等近100个水质参数分析。用户程序：100个。数据存储：2000组。

- ★比色皿适用型号：1-5厘米不等；1英寸；圆形；方形；13mm; 16mm

- 波长范围：320~1100 nm

- 波长准确度：±1.5 nm（340~900nm时）

- 波长分辨率：1nm

- 光谱带宽：5nm

- ★波长校准模式：自动

- ★波长选择：

自动：基于测试方法的自动选择波长；

自动：根据TNTplus™试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法；

手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序；

- 扫描速度：≥8 nm/s，步进1nm

- 吸光度测量范围：± 3.0 Abs （波长340~900nm 范围内）

- 吸光度测量准确度：5 mAbs （0.0~0.5 Abs）；1% （0.50~2.0 Abs）

- 吸光度测量线性：偏差< 0.5%（≤2 Abs时）；偏差≤ 1%（＞2 Abs时）

- 杂散光：< 0.1%T（采用NaNO2溶液于340nm波长处测定）

- ★数据传输接口：USB接口，网络接口

- ★软件更新：自动

- ★操作界面：彩色触摸屏显示

- ★语言：具有多种语言选择，其中包括了中文

- ★具有屏幕显示在线帮助指引，提示操作步骤

- 测量方式：开放式，无需使用遮光盖

- ★LINK2SC® 软件可以使仪器同时比较在线和实验室的数据（选配软件）

- ★外壳防护等级：IP30

- ★自动识别条形码，智能测试样品

- 光源：卤素灯

- ★具有以太网接口。可通过网线连接互联网或内部网络，升级程序或下载文档，并可将数据实时传输至本地网、LIMS系统或SC控制器中。

- ★具有AQA质量保证功能。提供多种AQA测量功能，包括AQA提醒、数据和方法存档等，简化了AQA的工作

4、配置要求

（1）标准配置：

- 仪器主机

- 电源线Power Cable

- 比色皿适配器

- 1英寸玻璃比色皿（2只）

- 用户手册

- 帮助向导软件

- 包含分析程序菜单的光盘

二、数字式消解器

1、用途

数字式消解器，可进行COD、TOC、总氮、总磷等水样的消解，消解温度、消解时间可分别在37-165℃、0-480分钟的范围内任意选择。根据用户的需求，可在DRB200的消解器中配置一个或两个独立加热块。

2、工作条件：

2.1	电源：100~240V，50/60Hz（交流）

2.2	温度：10~45C

2.3	湿度：最大相对湿度90%（非冷凝）

3、技术性能指标：

★3.1加热速度：	10分钟内可从20℃加热至150℃

3.2温度稳定性：±2 ℃

★3.3已存储程序：COD程序（150℃，120min）

TOC程序（105℃，120min）

100℃程序（100℃，30，60，120min）

105℃程序（105℃，30，60，120min）

150℃程序（150℃，30，60，120min）

165℃程序（165℃，30，60，120min）

★3.5 消解温度：37~165℃，任意选择

★3.6消解时间： 0~480min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热

★3.6认证：CE、GS以及cTUVus

3.7加热模块：1个或者2个，可选。2个加热模块可独立工作。

3.8加热孔：

单加热模块： 15个16mm样品孔；

4、配置要求

基本配置：消解器主机

保护盖

说明书

电源线