电能质量分析仪技术要求

一、适用范围

适用于电能质量中的频率、闪变、电压中断、供电电压不平衡、电压间谐波、快速的电压变化、供电电压幅值、供电电压骤升和骤降、瞬态电压、电压谐波等参数测量。

二、相关标准

- GB/T 17626.7-2017/IEC61000-4-7:2009电磁兼容　试验和测量技术　供电系统及所连设备谐波、间谐波的测量和测量仪器导则

- GB/T 17626.30-2012/IEC61000-4-30:电磁兼容 试验和测量技术 电能质量测量方法

三、技术参数与性能要求

1　主要技术参数

*1.1电压量程：不低于1000V，瞬变模式不低于6kV。输入电压通道测量精度：±0.1%（依据IEC61000-4-30 Class A标准 第三版）。

*1.2输入电流通道测量电流传感器量程不低于1500A，电流测量精度不低于±0.2%rdg.±0.1%f.s.+互感器的精度。

1.3 仪器采样率及测量间隔：正常采样率不低于80kHz, 瞬态采样率不低于1MHz。

1.4 通道硬件指标：不少于4个电压通道、4个电流通道，连续输入电压1000V,每通道配有1个24位A/D转换器，1个无源低通滤波器，1个抗混叠滤波器。所有通道都通过石英控制的时钟脉冲同步采样。具有2个AUX接口，支持DC±10V，DC-1000V及BLE信号；

1.5 仪器主要功能：可以长期记录电压、电流、有功、无功、视在功率、功率因数、能量累积、闪变、不平衡、频率、谐波、间谐波、高频谐波、超谐波、骤升骤降、控制信号电压等重要参数。

*1.6测量谐波次数：0～50次、高频谐波2-9kHz、超谐波9-30kHz

1.7 接口硬件：同时具有WIFI，蓝牙，USB等通用数据传输接口，支持蜂窝数据传输；可使用 U 盘、WiFi、LTE、有线以太网或 USB 线缆下载数据；

1.8仪器带有GPS时间同步功能，配备有GPS天线，以保证时钟精度。

1.9 附件标准配置：每个通道配置测量范围相适应的电压探头和电流探头，以及电源线、通讯线、便携箱、软件和手册光盘。内存8G，内置32G SD内存卡，可支持长时间存储记录。

1.10 自动识别功能：仪器支持自动识别电流探头，自动更正接线错误。记录过程中不影响实时查看数据和波形。

1.11 报告功能：一键报告生成工具可创建符合 EN 50160、IEEE519、IEC 61000-2-2 等标准的标准化报告，或以 PQDIF 或 NeQual 兼容格式或 CSV格式导出数据，以便在第三方软件中使用。

1.2仪器安全等级：不低于600 V CAT IV/1000 V CAT III

四、验收

1、技术指标应满足标准规定的要求，相关参数的符合性根据省级以上有资质的计量部门出具的校准或检定报告进行验收。

2、功能及性能按招标要求和技术协议验收。

五、对供应商的要求

所提供产品需要提供第三方权威检测机构出具的完全符合IEC-61000-4-30 Class A标准的认证证书。若投标产品为原装进口产品，投标时需要提供原产地证明及报关单，并提供制造厂商出具的授权文件和售后服务证明文件。

所投标型号应为市场主流型号，不接受工厂已停产型号。

六、质量保证及服务

a、保修期至少为2年，长期供应零配件，保修期内的维修费用由卖方负责。

b、保修期由设备验收合格正常使用之日起计算，保修期内如设备出现故障，卖方应接到报修通知后4小时内给予答复，必要时24 小时内派技术人员上门维修（保修期后以按此执行），因停机耽误的时间，保修期向后顺延。

c、质保期内如发生非人为情况下出现的故障影响正常检测工作的，应免费更换或维修相应的部件。

d、技术支持。24小时提供电话咨询服务。在出现一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时可通过电话、电子邮件或视频等指导方式解决问题。

e、免费提供测试设备的工作原理和测试技术的培训。

f、当测试标准发生变化时，应提供对新标准的升级服务。

g、供货期为合同签订后30天内。