1300℃高温炉采购技术要求

一、技术性能要求

1.1设备最高温度：1300℃

1.2炉膛尺寸：≥500×400×400 mm

*1.3温度均匀性：＜±10℃

1.4加热元件：碳硅棒

1.5控制方式：

*1.5.1仪表控制：3块进口仪表（控温仪表、记录仪表、负载电偶仪表），液晶触摸屏显示，显示精度为 0.1℃，至少30 段程序控制

*1.5.2 软件控制：可以直接通过电脑软件控制炉子的各个参数，并能从电脑上观察到炉子温度的显示和仪表的运行情况，炉子的实际升温降温曲线电脑会实时绘出并能保存下载打印，并能把每个时刻的温度数据保存起来，随时可以调出，软件可终生免费升级安装

1.5升温速率：1-20℃/ min

1.6炉膛材料：氧化铝多晶体纤维

1.7热电偶：3个，S 型热电偶（控温热电偶、记录热电偶、负载热电偶-铠装热电偶，电偶长度能覆盖炉内均温区域），铂铑热电偶，可记录温度，有超温报警，类型S偶（铂铑）精度不低于±0.6℃或±0.1%，温度记录电偶和控温电偶测温点间距不超过10mm

1.8耐热垫：需配备至少0.5m2耐1300℃高温垫

二、交货安装及售后服务

2.1供货周期为合同生效后30天内，中标方免费送货并安装（收货地址：江苏省南京市秦淮区光华东街5号3号楼4楼）。

2.2中标仪器供货时，中标方没有对投标试验系统性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

2.3中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

2.4仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算，控制软件提供终生免费升级安装；

2.5 仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

2.6 仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。