多参数测试仪

- 功能要求

一表多用，可用于pH值、电导率、溶解氧、离子浓度、氧化还原电位（ORP）、盐度、电阻率、TDS、电导灰分、温度等参数的精确测定，并可自动识别测量模块。

- 工作环境条件

  - 工作电压：220V

  - 频率：50HZ

  - 温度：5-40℃

  - 相对湿度:40℃时最大 80%

- 性能指标（*）

3.1 可提供pH/mV测量模块、电导率测量模块、pH/离子浓度测量模块和溶解氧测量模块。

* 3.2 可以通过“读数键”或“校准键”方便灵活地实现直接测量和校准。具备方法编辑功能，同时可通过OneClick快捷键直接启动方法，实现特殊应用的一键测量。方法编辑功能允许任何原始数据被用于计算方法，具备跨参数和模块编辑结果的功能。

3.3 具备7英寸高分辨率彩色触摸屏，仪表内置无线电时钟，可提供包括中文的10种操作语言。

* 3.4 具有多种GLP支持功能，如密码保护、连接指纹识别器、4及用户管理、标准程序的复制，包括所有相关信息的GLP打印输出格式以及测量限值监控功能等。符合USP/EP/Ch.P.超纯水测量标准。

*  3.5 可在普通视图和uFocus视图切换，方便使用。随机配置方便单手操作的可延展uPlace支架，最高可延展至40cm配合各种容器和加热搅拌设备。

3.6 主机仪表可自动识别ISM电极，以确保电极ID的正确使用。同时在电极连接仪表后将存储在电极中历史校准数据及电极信息自动传输到仪表里。

* 3.7可储存多达20000个以上数据点和250组分析结果，可通过连接打印机、U盘、电脑等多途径输出数据；

* 3.8 具备完备的RS232、USB和以太网接口，可连接条形码扫描仪、USB键盘、指纹识别器保、磁力搅拌器和全自动样品转化器等外围设备，实现自动化测量。

- 精度要求

4.1 pH/mV测量模块：具备pH值、MV值及离子敏场效应(ISFET)pH测量功能。

可实现最多5点pH校准，提供8组内置缓冲溶液组和20个用户自定义缓冲溶液点；具备Pick-and-Mix功能，可以将不同组别的pH缓冲液组合为一组使用。

pH/mV测量模块参数：pH: -2.000～20.000,

分辨率: 0.001/0.01/0.1可调

精度: ±0.002pH；

mV: -2000.0～2000.0,

分辨率: 0.1mV,

精度:±0.1mV ；

ISFET pH:0.000～14.000,

分辨率: 0.001/0.01/0.1可调

精度:±0.05pH;

温度:-30.0～130.0℃,

分辨率：0.1℃

精度:±0.1℃。

4.2 电导率测量模块：具备电导率、盐度、总固体溶解度(TDS)、电阻率和电导灰分等功能的测试。具备13个预置和20个用户定义标准液；温度补偿具备线性、非线性、关闭、纯水模式，参比温度20℃或者25℃。

电导率测量模块参数： 电导率:0.001uS/cm～2000mS/cm,

精度:±0.5%,

分辨率：0.001-1自动可变,

精确度：±0.5%；

温度:-30.0～130.0℃,

分辨率：0.1℃

精度: ±0.1℃；

TDS: 0.001mg/L～1000g/L,

盐度: 0.01～80.0psu,

电阻率: 0.01～100.0MΩ·cm,

电导灰分: 0.000～2022%。

4.3 pH/离子浓度测量模块：具备pH、mV、相对mV和离子浓度测量功能。

pH/离子浓度测量模块参数：pH: -2.000～20.000,

分辨率: 0.001/0.01/0.1可调

精度: ±0.002pH；

mV: -2000.0～2000.0,

分辨率: 0.1mV,

精度:±0.1mV ；

离子浓度: 1.00E-9～9.99E+9,

分辨率：末位有效数字

精度: ±0.5%;

温度:-30.0～130.0℃,

精度:0.1℃

- 主机及零配件（*）

5.1  多参数测试仪主机1台；

5.2  pH/mV测量模块一个；电导率测模块一个；pH /离子模块1个；

5.3  可被主机智能识别的三合一复合pH电极1支；可被主机智能识别的复合电导率电极1支；复合离子电极一支;

5.4  uPlace电极支架1个；模块保护罩1个；

5.5  4.01/7.00/9.21pH校准标准液各1瓶（250ml），3M KCl溶液1瓶（250mL）；1413uS/cm，12.88 mS/cm电导仪标准液1瓶（250mL）

6．技术资料

详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书

7. 技术服务条款

  - 中标仪器公司应在江苏省境内具有正规注册的办事处、维修站及零备件库，有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，

  - 设备验收合格后1年免费保修；

7.3如果仪器出现故障，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。

7.4合同签定后45天交付安装