柴油润滑性磨损试验机恒温恒湿箱招标参数

一、.主要技术参数指标

1、符合NB/SH/T 0765-2021、ISO 12156.1等标准要求；

2、恒温恒湿箱可控制环境温度 23℃±1℃，环境相对湿度53%±3%；

3、恒温恒湿箱要采用工控电脑触摸屏控制，温度显示分辨率0.01℃，湿度显示分辨率0.01%；

4、恒温恒湿箱有成熟的制冷、加热技术；

5、恒温恒湿箱具有全视窗玻璃门，玻璃门带防雾功能；

6、恒温恒湿箱供电电压220V，50HZ；

7、恒温恒湿箱箱内要有防爆照明灯。

8、恒温恒湿箱可与NB/SH/T 0765-2021规定的润滑性测定机（高频往复式试验机）配套组装，有效结合，尺寸合适。

供货期：合同签订后30个工作日内。

质保期：设备自验收合格后，质保三年，期间提供一切免费维修服务和免费更换零配件，软件负责免费升级。

故障响应时间：因设备问题需进行现场服务时，必须承诺在4小时内响应，48小时内无条件到达现场解决问题。终身服务维修和技术咨询。