生物安全柜技术参数

1、型 别：II级，A2型，双人单面操作；

2、气流模式：30%外排，70%循环；

*3、工作区尺寸：≥1500*570*660（长x宽x高）；外部尺寸：≤1650*800*1400mm

*4、过滤系统：两块进口ULPA级超高效微皱褶无间隔铝制外框过滤器，针对>0.3μm颗粒系过滤效率>99.999%，滤器性能执行标准IEST-RP-CC034.1 class 3和EN1822，易于前部更换；

*5、风机系统：DC-ECM离心式单风机系统，允许电压变化幅度+15%，额定功率≤500W；

6、操作台面：前进气孔与工作台面为整块抛光不锈钢钢板一次冲压成形，没有接缝和任何螺丝；

7、控制器：Sentinel微电脑控制，位于柜体中部倾斜面，易于操作，管理员密码保护参数设定；

8、安全监控系统：实时数字式显示下降气流和流入气流速度，其数值波动超过20%时有声光报警拉门超过安全位置具有数字提示和声、光报警；

*9、操作室洁净等级：达到美联邦209 E标准1级洁净度或ISO 14644.1标准Class 3级；

10、主体结构：>1.2mm镀锌钢板，Isocide抗菌混合涂层，有效抑制细菌，人体工程学5度角倾斜式设计；

11、操作室结构：工作腔两侧与后壁为整块不锈钢钢板一次冲压成形，不得为焊接，大圆弧角过渡，便于清洁，四面负压环绕防泄露设计；

12、操作前窗：光学透视清晰、无边框，易于清洁和消毒的防紫外线钢化玻璃，厚度≥6 mm，采用手拉式上下滑动开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护；

13、防泄漏：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏；

14、紫外灯：标配30W、254nm消毒紫外灯，易于更换；

15、照度：>1200 Lux，荧光灯位于非污染区域；

16、噪音：噪音<65 dBA；

17、搁手架：搁手支架与操作室宽度等宽，高于工作台面，不会阻挡前进气孔；

18、电源插座及水气接口：两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧；

19、支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动

20、必备配件、附件和专用工具；标配RS 232数据输出端口

21、需出具厂家授权书及售后服务承诺文件

22、货期不超过30天

23、质保期1年。