重量稀释器招标参数

配置清单：

- 主机一台

- 1个分注手臂

- 1个安全滴水盘 400

- 2个泵

- 配有2套分注装配（GL 45 - Ø 6.4mm）

- USB线

- 监测软件

- 电源线

- 10个开袋黏胶

- 免费无菌袋样品

技术参数

1. 开袋器高度 < 30cm

2. 可移动安全滴水盘*

3. 带有开袋黏胶的开袋器*

4. 开袋器磁力底座*

5. 信号光：彩色LED灯

6. 与推进器兼容

7. 304L不锈钢机身

8. 不锈钢电磁核心

9. 200g以下分辨率：0.01g

10. 称重范围：3000g

11. 称重精确度：0g - 100g: ±0.05g; 100g - 3000g: ±0.1%

12. 稀释倍数：2-100倍

13. 稀释精确度： >98%

14. 25g样品稀释10倍所需时间：< 9s(推进器，快速模式)

15. 分注90mL时间： < 7s （推进器，快速模式）

16. 分注225mL时间：<10s(推进器，快速模式)

17. 泵的最大数量：1个内置

18. 分注模式：快速-标准-精确

19. 可追溯性：打印机/监控软件（数据输出到Excel™, Open Office™, CSV 文件, 打印机）

20. 可输出信息：样品重量/总重量/稀释倍数/稀释精确度/右或左泵+监控软件：样品代号/操作员姓名/日期/时间

21. RS232连接到打印机/USB输出口连接到电脑/Jack口连接脚踏板

22. 遵从ISO 7218，ISO 6887-1 -和FDA BAM（细菌学手动分析法）标准

23. 符合ISO 9001 V2008,CE,WEEE 2002/96/EC,RoHS 2002/95/EC制造标准

货期

合同签订后7天内供货。

售后

1.质保期：提供免费质保期1年。

2.故障解决：承诺设备报修后1小时响应，24小时内排除故障。

2.资料审核：按合同定期到货和安装，安装前我方把设备资料报用户审核。

3.免费保养：每年2次免费保养，我方对产品免费提供终身技术咨询服务。

4.安装调试及培训费用：设备的安装、调试及培训（包括操作及维护）费用由我方承担。

5.人员培训：派专业技术人员免费到用户单位对2-4名操作人员培训（根据用户需求可增加名额）。培训的主要内容包括：设备的基本原理、安装、调试、使用操作、维修和日常保养等知识，保证他们能合格使用仪器。

7.提供技术资料：提供维修资料，提供中文的用户操作手册等相关资料。

8.不定期回访：仪器交付使用后，有专门的维修工程师保证售后维修及时，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。不定期上门回访、保养、保证设备的正常操作。

9.质保期满后服务承诺：质保期满后终身维护，维修只收取零件费用，免收人工费。