耐湿热试验箱主要技术参数

1、主要用途

主要用于样品环境老化性能的测定。

2、工作环境条件

2.1  电源：220V±10%，50Hz

2.2  温度：5℃～35℃；相对湿度：≤70%

3、技术指标

★3.1温度范围：-60℃～+ 100℃， 湿度范围：10%～98% R.H。

★3.2升温速率：≥3℃/min，降温速率：≥1℃/min。

★3.3温度偏差：±2℃，湿度偏差：+2-3%RH（≥75%RH）/±5%RH（≤75%RH）。

★3.4温度均匀度：≤2.0℃，湿度均匀度：≥75%RH时；湿度均匀度≤±3%RH，≤75%RH时；湿度均匀度≤±5%RH。

★3.5温度波动度: ≤±0.2℃， 湿度波动度：≤±2%RH。

3.6具有合理的结构设计，内箱容积≥100L。

3.7样品架：采用耐腐蚀材质。

3.8控制系统：温/湿度解析能力：0.01 ℃/0.1%，温/湿度控制精度：±0.2℃/±2%。

3.9配置的相关软件：可以导出运行数据，有USB接口。

3.10设备采用触摸屏设计，中文显示。

3.11水路与电路部分分离设计，避免风险。

4技术服务

4.1 仪器免费质保期为到货后18个月或安调后12个月，以时间先到期者为准。保修期内卖方免费提供保修零件（玻璃部件等易损件和耗材除外）。

4.2 有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。支持现场培训：仪器安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，熟悉仪器结构，软件操作及简单的日常维护，并免费提供应用支持，样品免费测试，帮助客户建立分析方法和分析方法开发。

4.3 投标人需取得产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商的销售授权书及售后服务承诺书，以保证产品的正规进货渠道和售后服务；

4.4 供货前采购人有权要求中标供应商提供同款设备进行试验，如核实不通过，采购人将追究违约责任，有权要求退货并赔偿等。