生物安全柜技术参数

- 一．设备用途：

用来保护操作者本人，实验室环境以及实验材料，使其避免暴露于操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物

- 二．技术参数：

1.生物安全柜类别：台式，二级A2型，70%循环，30%外排

*2.工作区尺寸：≥1250 mm，照明度：1000 Lux

3.噪音：≤59dBA

4.下降气流平均流速：≥0.35m/s；进气流平均流速>0. 5 m/s

*5.电机传感器要求：双直流电机双传感器控制，分别独立控制进风风速和下降风速，确保循环气流比例，即使长期使用后ULPA过滤器部分堵塞时也能保证风速和循环气流比，不需作定期的维护调节，增加安全性

6.紫外灯定时功能:实现0-9999分钟的定时控制，避免忘记关闭紫外灯的问题，有效延长灯管寿命，可以预约第二天自动开启紫外灯功能

*7.防爆性能：9mm厚度高强度防爆、防紫外双层贴膜层压前窗玻璃，即使发生破裂，玻璃碎片也不会飞溅伤人

*8.液压掀起前窗设计：前窗可整块液压掀起将前窗玻璃翻起，进行内外部分消毒清洁，无须将身体探入安全柜内部即可方便从上方对前窗进行彻底清洗，确保用户人身安全

9.过滤器系统：高效ULPA过滤器，能够过滤直径 0.1-0.2 um微粒、烟雾和微生物等尘埃粒子的过滤效率高于99.999%

10. 1级空气洁净度，iso 14644.1 class3，美国联邦标准209E Class 1/M1.5

*11.三色液晶屏幕炫彩屏显示安装柜工作状态：绿色屏幕：安全柜处于安全状态；红色屏幕：安全柜参数异常；黄色屏幕：安全柜处于消毒状态，当仪器处于不正常运行状态时，机器会发出嗡鸣声进行报警

*12.可编程的带计时器的UV灯和风机；可查看风机累计工作时间；可编程设置紫外灯定时杀菌；主屏幕提供层流速度和过滤器堵塞的直观图形显示；动态条形码和数字形式显示风速；动态条形码和百分比形式显示过滤器寿命

*13.滤膜五年内保用，如在五年内达到使用寿命，可以免费进行更换

14.一体成型工作内腔：AISI304不锈钢材质，内胆亚光、拐角圆弧处理。可拆分移动盘状工作表面

15.V型进风格珊搁手架，避免操作人员工作时对风速稳定的干扰

- 三．产品配置：

1.生物安全柜主机 一台

2.支架一套（含4个脚轮）

3.紫外灯 一根

4.日光灯 二根

5.防溅电源插座 两个

五、供货期：合同签定后三十天内

四、质保期

安装调试验收合格起质量保证期1年

- 4套电动移液枪技术参数

1.重量轻，小于100克/支，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

- *2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；

3.人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力；

- *4.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；

*5.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

- 6.四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积；

7.体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作；

*8.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；

9.0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求，颜色标识移液器量程；

*10.多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本；

11. 每套电动移液枪配备：10ul、20ul、100ul、1000ul、5ml移液器各一把，配备电动吸液器一把。

- 12.供货期：合同签定后十五天内

13.质保期：安装调试验收合格起质量保证期1年

压力蒸汽灭菌锅技术参数

主要技术参数

1.有效容积：≥50L；

2.*腔体最大有效深度≥710mm，灭菌腔内可放置三个灭菌提篮；

3.可选杀菌温度：105-135℃，灭菌定时：1-250min，保温温度范围：45-60℃；

4.最大可允许压力：0.26Mpa，压力计量程：0-0.4Mpa，温度显示范围：5-137℃；

- 5.温度显示方法：数字式；

6.*门锁系统：穿透式针式锁、电动锁、磁力锁三重保障；

7.穿透式针式锁系统：采用钢栓穿透腔体钢板的方式锁住灭菌器腔体和盖子；

- 8.开盖方式:采用垂直向上打开箱盖设计；

9.双联安全锁：同时检测腔内压力和温度，只有当两者都在安全范围内才释放箱盖，确保最大的安全性；

10.双联排气检测系统：同时检测腔内压力和温度，以此判断腔内残余空气是否排放干净；

11.*脉冲排汽系统：pulse脉冲多级防暴沸排气系统，电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来，并有效防止危险性气溶胶喷出；

12. *危险性疾病防御双路排气方式：分离式双排气系统，后置低温未灭菌气溶胶排气系统，前置高温气溶胶排气系统，防止在100度之前未灭菌的致病性气溶胶以及病毒排放到空气中；

13.分离式温度传感器：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔内实际温度，不受加热圈温度影响；

14.记忆支持系统：可以改变各种参数（如灭菌、排气、加热等参数），且一旦发生改变（包括停电故障）以上参数仍能被保留下来；

15.多种灭菌模式：温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度，包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌等；

16.安全装置：安全功能设置及示警系统、双联锁盖系统、双联排气检查系统、超温超压断电、锁盖检测、温敏探头断路检测、压力安全阀、灭菌时间读数定时器、加热故障检测、缺水保护装置、漏电断路器等；

17.*缺水保护：使用纯水，避免离子腐蚀腔体，并且在缺水时自动停止灭菌程序并报警；

18.*四重安全防护：针式锁防脱扣，过压自动泄压，双联安全锁，手动排气阀，电子自动防护和主动机械式防护并存。

- 19.供货期：合同签定后三十天内

20.质保期：安装调试验收合格起质量保证期1年