FXC151安全鞋耐高压测试仪

仪器用途：

适用于测试各类绝缘鞋耐高压性能试验。通过对试样鞋（靴）施加一定频率电压，以获取其泄漏电流值。

符合标准：

ASTM F2412,ASTM F2413,GB/T 20991等标准。

仪器特性：

1、可调高压输出电源。

2、高精度电流、电压表。

3、外电极有良好的承重性，张力适度，防锈。

4、仪器表面采用静电喷涂工艺处理。

5、彩色触摸屏显示控制，菜单式操作模式。

6、配测控系统FY-Meas&Ctrl ，包括：⑴硬件：测控用多功能电路板；⑵软件：①V1.0多功能测试软件；②FY-Meas&Ctrl 2.0 多功能测控软件。

技术参数：

1、变压器功率大于0.5KV•A，60Hz

2、输出电压20KVAC，可保持1min

3、电压表准确度1.5级

4、毫安电流表，准确度1.0级

5、外电极为有适度张力的金属筛网组成，能承受鞋子及内电极钢珠重量

6、测试电压可以1KV/S速度提升

7、测量系统电阻值不超过280KΩ

8、试验环境：20℃±2℃，65%RH±4%RH

9、外形尺寸：840mm×540mm×600mm（L×W×H）

10、重量：约60kg

配置清单：

- 主机    一台

- 2、3mm直径不锈钢珠     一袋

3、产品合格证    一张

4、产品使用说明书  一份

5、产品质量跟踪信息反馈单  四张

6、产品画册   一份