二氧化碳培养箱产品参数

一：产品参数

*1.利用兼具隔热和温度控制功效的水层将内槽包裹的水套结构，能够向槽内提供非常稳定的培养环境

2.可以选购抗菌棚板、抗菌加湿盘等，能够抑制细菌的产生比如大肠菌：Escherichia coli NBRC 3972；黄色葡萄球菌：Staphylococcus aureus aubsp aureus NBRC 12732；无需120 ºC高温消毒，4小时循环。

3.温度控制范围室温+5-50℃

4.使用湿度范围95%RH以上

*5.CO2浓度调节范围:0～20.0%，CO2浓度调节精度≤±0.2%（at37℃、CO2浓度设定5%）；CO2供给压力≤0.03±0.02MPa

6.温度调节精度≤±0.1℃（at37℃），温度分布精度≤±0.2℃（at37℃）

- *7.外装镀锌钢板表面耐药品性涂装表面

8.大屏幕触摸液晶显示箱内温度和CO2浓度变化曲线，72小时数据纪录及存储功能

9.内槽不锈钢板，箱体由一整块不锈钢板深压而成，无焊接、焊缝，圆角设计无死角

- 10.加热器主加热器130W×2/门加热器90W/门框加热器25W

11.触摸屏7英寸彩色触摸屏；运行记录可通过图表确认。记录数据可用USB导出，用电脑进行管理（CSV格式）

*12.CO2传感器采用红外线方式（新单光源、二波长方式）； 并且是高可靠性CO2传感器，采用新红外发光源的长寿命传感器使用寿命可以长达8年。气密性好CO2消耗量大幅度减少。稳定时：约0、2L/h，门开关后1小时：约7L/h

*13.独立过升防止传感器K型热电偶；独立的超温保护功能：在失控时防止超温，配两套报警系统

14.输出功能：包含温度输出端子、CO2浓度输出端子、外部报警输出端子、运转履历显示、USB数据导出口；密码保护所有编程控制的系统参数设定值；后备微处理器，对系统功能进行检测，内置系统故障诊断；永久内存，保护数据

15.安全装置：过电流漏电保护开关、独立过升防止器、温度上下限异常、CO2浓度上下限异常、自诊断功能（温度传感器异常/加热器断线/SSR短路/主继电器故障/自动过升防止）、水槽水位异常、加湿水缺水报警（热敏电阻）、防倒金具

- 16.内容积：不小于167L

二：产品配置

1、设备主机1台

2、棚板4件

3、加湿盘（不锈钢）1件

4、CO2供气用软管软管夹2个

5、给排水软管2m

6、使用说明书

7、产品质量保证书

8、气瓶1套

三：质量保证期

安装调试验收合格起质量保证期1年