氧指数测定仪采购要求

一、技术性能要求

采购一台氧指数测定仪用于塑料和泡沫材料的垂直燃烧试验，试验要求参见：

GB/T 2406.1-2008《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分:导则》；

GB/T 2406.2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》；

GB/T 8924-2005《纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》；

GB/T 2408-2008《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》；

GB/T 8333-2008《硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法》；

设备的技术性能要求如下：

1.1实现数字化参数设定，采用高精度流量控制阀，采用多重传感器实现自动气体配置，氧气测量范围0～100%，浓度精确到0.1%，精度±0.2%，稳定性好，气体浓度配置迅速。

1.2具有良好的人机交互界面，可以方便、直观、快速、全面展示试验信息，具有较高的自动化程度，需要内置不同的试验模式，操作员只需在提示下人工点燃试样，程序可以自动完成实验。

1.3配备2台质量流量控制器(MFC)，控制氮、氧气混合比例。

1.4.配有气体混合室可保证气体在短时间内充分混合，可自动实现闭环氧浓度控制，精确控制燃烧桶内的氧浓度值。

1.5具有试验结果U盘存储功能，配置有对应的上位机数据处理软件，方便数据管理、查询和报表打印。

1.6采用高精度氧传感器，可实现自动校准。

1.7仪器尺寸需满足可置于实验室通风橱内。

二、交货安装及售后服务

2.1供货周期：合同签订后30天内，中标方免费送货。

2.2中标仪器供货时，交货与合同/投标文件不符，招标方有权拒收，由投标方（中标方）承担全部责任。

2.3中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

2.4仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

2.5仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

2.6仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。