**盐雾试验机招标参数**

一.设备技术指标

▲1、内部空间：1600mm×1000mm×500mm（W×D×H）及以上

2、使用材料:

2.1试验室采用PP 聚丙稀板，耐温达85℃

2.2试药补充瓶:采隐藏式附水位表，清洗容易，不易破裂

2.3饱和空气桶采用不锈钢耐高压桶

▲2.4试验样品架: 平面式分度架，可任意调整角度20±5°角

3、温度调节：

▲3.1盐水喷雾试验: NSS,ACSS

(1)试验室: 35℃ ± 1℃

(2)饱和空气桶:47℃ ± 1℃

▲3.2耐腐蚀试验:CASS

(1)试验室:50℃ ± 1℃

(2)饱和空气桶: 63℃ ± 1℃

4、喷雾方式:

▲4.1吸取盐水后雾化均匀，可确保连续测试

4.2喷嘴: 采用特殊玻璃喷嘴制成，可调整喷雾量之大小及喷出角度

▲4.3喷雾量: 可调范围1.5±0.5ml/hr（24 小时落雾量24-48 ml）

▲5、其他功能：可自动举盖，操作容易；有除雾系统

6、控制系统:

6.1试验室温度控制器0-99.9℃，控制误差±0.3℃

6.2饱和空气统温度控制器0-99.9℃，控制误差±0.3℃

6.3加热槽液体膨胀安全温度控制器0-120 ℃

6.4饱和空气桶液体膨胀安全温度控制器0-120℃

6.5液晶型时间控制器9.9S – 9990HR (时间到自动蜂鸣10 秒，幷切断喷雾加热系统)

6.6计时器0 – 9999.9HR

▲7、安全保护装置:

7.1低水位时自动切断电源装置

7.2超温自动断电装置

7.3附安全警示装置及警报装置

7.4附有低液警示装置(当试液低于测试时间时蜂鸣警示)

8、配备气源设备：

▲8.1配备螺杆空气压缩机：排气量1.2立方/分钟、压力0.8MPA

▲8.2储气罐：容积0.6立方、压力0.8MPA

▲8.3冷干机

二、配置要求

1、置物架1 组

2、标准量筒2 只

3、温度指示针2 支

4、玻璃过滤器2 支

5、收集器 2 支

6、玻璃喷嘴2 支

7、湿球杯1 只

8、除雾系统2 组

三、服务要求

1、须含相关随机附件，须提供现场安装服务。

2、须提供壹年的原厂免费保修（自验收合格之日起计算）；质保期后终身维修，只收取成本费。

3、须在中国境内设有生产厂家固定维修机构，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。

4、须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员能独立上岗。

5、合同签订生效后2个月内，全部设备、材料经检定合格后全部运抵买方现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。