全自动标管制备仪技术参数

1、完全满足HJ734-2014、HJ644-2013、GB 36246-2018、GB18883-2002等VOC检测标准，专用于热脱附标样制备；

2、适用于Markes、PE、岛津、安谱等品牌Tenax管；

3、可以实现对6根热脱附管标样自动配置（液体标样打入热脱附管），无需人为参与，只需把瓶子和管子放进相应位置，标样制备过程实现自动洗针、排气泡、取样、进样、吹氮气；

★4、配标样期间，保证所有热脱附管保持有气流，打完标样要保持有低流量氮气，防止空气中VOC进入热脱附管；

5、进样针最少保证有10个体积校准点，因进样针在不同体积的准确性偏差较大，特别是量程较大的时候，而自动配标是取绝对体积，所以需要保证所取到的每个体积要绝对准确；

6、标样制备器和吸附管的气路系统不受热脱附管阻力影响，相互不受影响，在所有管同时吹气的情况下，阻力相差超10Kpa的热脱附管，流量变化小于5ml/min；

★7、浓度500ppm苯系物重现性RSD<3%（6次平行样），此为仪器验收指标；

★8、用一瓶100mg/L的苯系物浓度标液，全自动打标0.2ul、0.4ul、1ul、3ul、5ul、10ul打出来苯系物线性优于0.999，作为验收指标；

9、全自动配置多根梯度标样或平行性标液，可以用5ul和10ul进样针，而且可以取不同体积做梯度曲线；

10、内置测试参数界面，可以修改进样针排气泡速度，不仅保证快速排气泡，而且可以保证慢速的把标液推入吸附管并通过氮气充分的吹入吸附管，达到更好的吸附效果；

11、随机配置二硫化碳吸附管（Scalpha 900系列）两根。

售后服务

1 产品质保期应不少于自产品验收合格之日起12个月；

2 交货期：合同签订后15天内；

3 质保期内，如有产品质量问题，需及时免费修复或更换相关产品，并提供技术支持；

4 后期使用过程中遇到问题时，提供必要的技术支持，成本价修理；

5 提供产品出厂合格证书，检验报告。