恒温水浴箱

- 一、技术性能要求

采购三台恒温水浴箱用于线缆绝缘电阻、电气吸水法等测试，设备的主要技术性能要求如下：

1.1、本次采购的恒温水浴箱有效水浴空间尺寸分别为1600*1600*800mm、1100*1100*800mm、800*800*800mm，三个规格各采购一台，共计三台；

1.2、箱体内部水浴范围均应为304不锈钢材质，箱体外部允许为冷轧板喷塑、烤漆；

1.3、控温范围室温+10℃~100℃，温度偏差≤±1℃，温度均匀性≤±1℃，温度波动≤±0.5℃；

1.4、应有内部水循环泵；

1.5、应有保温层，加热至最高温时，水箱外侧表面温度不得高于50℃；

1.6、底部应具有放水阀；

1.7、水浴箱均应有上盖，上盖的具体要求如下：

1.7.1 1600*1600*800的大号水箱，上盖应为翻盖开启，并带有支杆可固定；

1.7.2 1100*1100*800、800*800*800的中小号水箱，上盖可以是翻盖开启或采用简易不锈钢板材折制的盖子，使用手提开启；

1.7.3 大中小号水浴箱上盖均应开孔，开孔尺寸为40mm、30mm、20mm各开至少3个，开孔处应具有塞子或其他便捷安装的遮挡物，开孔应光滑圆整，防止擦破电缆绝缘层。

1.8、投标文件应明确各水浴箱外形尺寸、供电方式，用电功率等信息。

1.9仅接受自产，不接受代理销售，投标文件应提供投标产品的清晰图片。

- 二、交货安装及售后服务

2.1供货周期为合同生效后45天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。

2.2中标仪器供货时，交货与合同/投标文件不符，招标方有权拒收，由投标方（中标方）承担全部责任。

2.3中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

2.4仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

2.5仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

2.6仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。