泄漏电流测试仪技术要求

- 检测范围

用于火灾报警控制器泄漏电流试验性能检测。

- 功能要求

1．满足火灾报警控制器泄漏电流测试试验要求。

2．仪器设备准确性好、精密度高、稳定可靠。

3．仪器使用寿命长，运行成本低。

4．仪器配备相应的辅助设备及耗材，以保证设备的正常运行。

5. 投标人必须提供详细产品技术参数、技术图纸以确保投标技术指标的真实性。

- 详细技术性能指标

- 全套设备应至少包括符合GB4717-2005标准6.13和GB4706.1-1998附录G中要求的试验电路、装置、设备与仪器。

- 泄漏电流测试仪应由主机和操作试验台以及配套绝缘垫这几部分构成。

- 泄漏电流测试仪操作系统应运行流畅，且具有准确的电压设定功能，电压测量范围应不小于0～300.0(V)，可准确设定到0.01V。

- 泄漏电流测试仪的测试装置应具有稳定的安全性能，设备的鳄鱼夹等操作元件手动操作部位应具备可靠的绝缘性能。

- 泄漏电流测试仪满足泄漏电流的峰值及有效值，设备的泄漏电流检测范围应不小于0～18.00(mA)，精度应达到0.001mA。

- 预置时间范围应不小于1.0s～999.9s

- 必须满足的标准

GB4717-2015《火灾报警控制器》

GB4706.1-1998《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

- 配置清单

- 设备主机: 1台

- 正、负极测试线：各1根

- 测试电源插排：≥1个

- 安全报警指示灯

- 计时器

- 蜂鸣器

- 操作系统

- 售后服务及其他

1.保修期限：仪器整机的质保期从安装调试报告签字之日起两年。

2.售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。

3.技术培训：在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

4.供货商要有专业的服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

5.供货周期2个月，调试周期1个月。