带搅拌开口闪点仪招标参数

带搅拌开口闪点仪主要用于液体农药制剂闪点的测定，由满足标准要求的开口闪点仪及搅拌装置组合而成。

- 工作条件

1.1 电源：220V，50Hz

1.2 环境温度：4～40˚C

1.3 环境湿度：≤90%

- 技术性能

2.1测定范围：室温～400℃

2.2温度分辨率：0.1℃

2.3测量准确度：≤±2℃

2.4测量重复性：≤8℃

2.5测量再现性：≤16℃

2.6升温速度：5℃/min～6℃/min（Y-56℃≤温度≤Y-17℃时）；1±0.25℃/min（Y-17℃≤温度时）（Y为设定的预闪值）

★2.7初次划扫：温度达到（预闪值-23℃）时，开始划扫

★2.8划扫停止：温度超过预闪值 20℃时，划扫停止

★2.9搅拌方式：自动控制；速度100r/min、200r/min、300r/min三速可选；搅拌启停控制符合NY/T 1860.11-2016的要求

2.10点火方式：自动电点火

2.11冷却方式：强制风冷

2.12闪火检测：微分耦合

2.13温度检测：精密铂热电阻

2.14数据存储：40种样品360条测量结果

2.15显示方式：大屏幕液晶显示

2.16打印方式：热敏微型打印输出

2.17自检功能：打印机、冷却风机、点火器、检测臂升降、闪火检测、点火杆划扫等

- 售后服务和技术支持

3.1 在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品

3.2 合同签订后30天之内供货。安装：仪器到达后，在五个工作日内，由合格工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备，并在安装后，根据原厂主机及附件样本各项技术指标作验收试验

3.3 安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

3.4 技术支持响应时间：乙方在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对甲方所提出的维修要求作出响应，48小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕

3.5 质保期：要求仪器安装调试完成后质保两年，期间免费维护

- 配置清单

具体见表1。

表1 配置清单

| 1 | 开口闪点仪 | 1套 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 搅拌装置 | 1套 |
| 3 | 点火丝 | 2根 |