全自动U型管振荡法密度计招标参数

1. 技术参数要求

▲1.1方法：采用U型管振荡法原理精确测试密度；

1.2生动化程度：自动化集成，实现一键测定功能；

▲1.3软件性能： 符合21CFR Part 11、审计追踪、药典及电子签名；

1.4测试模式：密度、酒精浓度及自定义公式；

1.5测量范围：0 g/cm³ 至 3 g/cm³；

▲1.6测样时间：1-6s；

▲1.7分辨率  ：±0.00001g/cm³；

1.8重复性  ：±0.00005g/cm³；

1.9准确度  ：±0.00008g/cm³；

1.10进样方式：全自动（兼容手动）；

1.11观测方式：高清视频避免气泡影响；

1.12控温方式  ：内置帕尔贴控温，在温度范围任意设定；

▲1.13控温范围 ：5℃－85℃；

1.14控温稳定度：±0.02℃；

▲1.15显示方式  ：10.4寸FTF彩色触摸彩屏；

1.16数据存储：64G	；

1.17输出方式：USB,RS232，RJ45，SD卡，U盘 ；

1.18用户管理：有/四级权限管理；

1.19审计追踪：有；

1.20电子签名：有；

1.21自定义方法库：有；

▲1.22导出文件验证高等级防护MD5：有；

1.23打印方式：WIFI打印计直接打印 串口打印；

1.24多种文件格式导出:PDF和Excel；

1.25内置气泵：有配置内置气泵，快速吹干功能，一键自动吹气干燥；

▲1.26 高温加热功能：可增加外置加热模块，方便测试高温和流动性不好的样品；

▲1.27扫描枪：仪器可以连接扫描枪，扫描二维码录入样品信息，连接接口仪器上有显示；

▲1.28 证书：仪器需要提供CNAS计量校正证书，有生产资质，提供生产厂家软件著作权证书；

1.29连用：仪器支持和折光仪连用，软件上有显示接口，数据互通；

1.30尺   寸：480 mm x 320 mm x 200 mm；

1.31电    源：110V-230V 50HZ/60HZ；

2. 配置清单

| 编 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度仪主机 | 1台 |
| 2 | 专用注射器 | 5根 |
| 3 | 气泵（内置） | 1个 |
| 4 | 软管（耐腐蚀的） | 1组 |
| 5 | 电源线 | 1条 |
| 6 | 外置打印机 | 1套 |
| 7 | 计量校正证书 | 1套 |
| 8 | 出厂检测校正报告 | 1套 |
| 9 | 合格证 | 1张 |
| 10 | 保修卡 | 1张 |
| 11 | 说明书 | 1本 |

3.  技术支持及服务

3.1 由生产商负责免费到现场安装调试，由用户按招标合同及产品技术标准验收，定期维护终身保修；

3.2 对最终用户在安装现场进行免费人员培训2人/台；

3.3 产品质保期应为提供原厂质保一年，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后的3个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。

3.4 供货期：合同签订后15个工作日内。