弹簧冲击器技术要求

- 检测范围

用于火灾报警控制器表面部件在经受碰撞时的可靠性检测。

- 功能要求

- 满足火灾报警控制器碰撞试验测试要求。

- 仪器设备准确性好、精密度高、稳定可靠。

- 仪器使用寿命长，运行成本低。

- 仪器配备相应的辅助设备及耗材，以保证设备的正常运行。

- 投标人必须提供详细产品技术参数、技术图纸以确保投标技术指标的真实性。

- 详细技术性能指标

- 全套设备应至少包括符合GB 4717-2005标准6.27和GB 16838标准4.11.4中要求的试验装置、设备与仪器。

- 弹簧冲击器应由力值设定部位、操作冲击部位等几部分构成。

- 弹簧冲击器操作过程应保证冲击力稳定、流畅，且具有准确的冲击力值设定功能，可准确设定到0.01J。

- 弹簧冲击器的整体测试装置应具有稳定的安全性能。

- 冲击能量至少包括0.20±0.02N·m；0.35±0.03 N·m；0.50±0.04 N·m；0.70±0.05 N·m；1.00±0.05 N·m。

- 弹簧冲击器应采用不锈钢材料。

- 应包含省级以上计量检定机构出具的计量报告。

- 必须满足的标准

GB 4717-2015《火灾报警控制器》

GB 16838《消防电子产品环境试验方法及严酷等级》

- 配置清单

- 设备主体：机壳、碰撞件导引器、释放机构和所有钢性固定部分1套

- 碰撞件：锤头、锤杆和击发球柄1套

- 装卸和释放弹簧的固定部分1套

- 计量报告 1份

- 售后服务及其他

- 保修期限：仪器整机的质保期从安装调试报告签字之日起两年。

- 售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。

- 技术培训：在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

- 供货商要有专业的服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

- 供货周期2个月，调试周期1个月。