残余应力测定仪

1. 技术要求

1.1 残余应力测量点数：大于13点；应变测量通道：40通道，可实现每个通道独立AD，独立MCU采集，无窜扰，

1.2 测量能力：应变、应力、残余应力

1.3 接桥方式：全桥、半桥、1/4桥、1/4公共补偿，两种原理温度补偿方式；

1.4 每个通道的采样频率不小于2Hz，软件可调；

1.5 应变测试范围：-32768~32768με；

1.6 采样分辨率：24位AD采样；

1.7 显示分辨率：0.1με/字；

1.8 测量误差：≤±0.2％±1με

1.9 稳定度（4小时）：±2με/4小时；±1με/℃

1.10 灵敏系数：0.01～9.99线性可调

1.11 数据采集与显示：可实现软件采集数据曲线，并可显示多点残余应力结果，测量过程实时显示各测点的应变和残余应力值δ1、δ2 及主应力方向角度 θ，具有数据回放浏览和实时保存和截图功能；保证因意外断电数据不丢失。

1.12 钻孔装置：可适合各种零件表面的钻孔应力测试，需两种钻孔支架，一种适合平面或近似平面以及直角面的钻孔，一种可以在 0-45 度任意旋转，适合角焊缝，拐角以及圆管和小零件表面的钻孔，配备超静音电钻（电机和钻夹头一体），采用光学对中装置，自带LED冷光源，对中精度可达0.025mm。

2.配置及耗材

2.1 配置：残余应力测定系统（主机）、测量分析软件、钻孔装置

2.2 主要耗材：应变片60片

粘结剂3瓶

防胶粘贴膜30片

粘贴式接线端子30片

3. 交货期、售后服务和技术服务

3.1 交货期：合同签订生效后2个月内

3.2 质保期：提供2年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。在保修期内，若仪器设备出现故障，卖方必须在接到通知后2小时内予以响应，卖方工程师必须在48小时内到达现场维修，维修的一切费用由卖方承担。设备保修期过后，若仪器设备出现故障，卖方必须在接到通知后2小时内予以响应，若有必要，卖方工程师必须在48小时内到达买方现场，卖方提供优惠服务价格。

3.3技术服务：提供不少于2个工作日的培训和技术服务。

3.4软件维护：提供软件终生维护与升级服务。

3.5 耗材：后期耗材购买，卖方提供优惠购买价格。