电梯电缆曲挠试验仪询价议标函

为进一步规范实验室的采购行为，更好地保证采购工作的质量和效率，遵循公平、公正、公开、诚信的原则，对我院实验室电梯电缆曲挠试验仪采购工作向社会公开招标定点供应商。具体招标事项如下：

- 电梯电缆曲挠试验仪询价采购项目介绍

1.1基本参数要求

电梯电缆曲挠试验仪需实现标准GB/T5023.6-2008和标准JB/T8734.6-2012的曲挠试验，设备工作原理和性能应符合标准要求，而且要满足以下技术指标。

1.1.1导通检测：DC12V；

1.1.2夹头最大距离：1700±0.5%；

1.1.3夹头最小距离：760±0.5%；

1.1.4试验速度：1500±10 次/时；

1.1.5小车相对加速度：4m/s²；

1.1.6报警指示：断线、短路指示灯指示；

1.1.7显 示 器： LCD 液晶显示器；

1.1.8计 数 器：1‐9999999（7 位）连续设定和计数（标准为3000000 次）；

1.1.9周期试验时间：0.9‐999.9h 连续设定和显示，具有停电数据保持功能；

1.1.10静挠距标尺：40±5mm。

1.2 仪器精度要求

1.2.1运行速度：1500次±10次/h    ；

1.2.2电缆夹具运行远端距离1700mm，运行近端距离760mm，偏差±0.5%；

1.2.3电压：DC 12V±1.5%。

1.3 制造要求

1.3.1设备可靠接地；

1.3.2往复机构运行中不能卡顿；

1.3.3配置适用于全规格电梯电缆试验夹具。

1.4 验收与售后服务

1.4.1设备精度验收以江苏省计量院《检定报告》为主要依据；功能验收完成一组试验无异常。

1.4.2中标供应商免费送货（江苏省宜兴市绿园路500号），免费安装。设备质保期12个月，供货周期为合同生效后30天。

1.4.3付款方式为验收合格后一次性付清全款。

二、投标文件的公布信息

2.1招标文件可在江苏省产品质量监督检验研究院官网（http://www.jszj.net.cn）上直接下载。

三、投标文件接收时间

3.1请参与的供应商于2016年6月21日前寄送至南京光华东街5号技术保障部王工收，联系电话025-84470339。

3.2负责本次招标设备技术答疑的为江苏质检院线缆研究所佟工，0510-80713765。

3.3本次询价采购项目成立专门的评标组于2016年6月24日评标。

4.4地点：南京光华东街5号本院内。

四、评标细则

4.1投标供应商资质应具有下列证明文件（复印件盖章有效）：

4.1.1企业法人营业执照；

4.1.2企业税务登记证；

4.1.3组织机构代码。

4.2招标设备技术指标响应程度：

4.2.1投标文件应有技术偏离表，对本文件1.1~1.3各条款逐一进行响应，并明确正偏离或负偏离；

4.2.2投标文件对投标设备进行技术质保描述的文件中覆盖了本文件1.1~1.3各条款，并有明确指标数据的，可以代替响应文件。但是负偏离项不需明确说明；

4.2.3投标方有责任说明投标设备的全面功能、技术指标，不限于本文件1.1~1.3各条款限制。如投标文件没有对影响投标设备性能、精度、稳定性的关键参数和设备特性明确说明，招标方有权停止合同执行，并由投标方（中标方）承担全部责任。

4.3服务及售后承诺。

4.4价格。

4.5业绩。

4.6评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资质评审 （10分） | 供应商资质的符合性 相关的产品质量检测报告及证明材料 | 10 |
| 2 | 招标设备技术指标响应程度 （35分） | 投标设备符合GB/T5023.6-2008和 JB/T8734.6-2012标准 投标设备对1.1-1.3共16条技术要求的响应程度评审，一条负偏离扣5分，三条以上负偏离视为废标。 | 35 |
| 3 | 服务及售后承诺 （10分） | 服务响应时间及交货期 售后服务体系及承诺 | 10 |
| 4 | 价格 （30分） | 本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A/该投标人投标价）x30 | 30 |
| 5 | 业绩 （15分） | 所投产品近3年来服务经历（提供服务合同、中标通知书等有效证明文件），每提供一份得5分，最多得15分 | 15 |

4.7中标和签约

4.7.1中标供应商的确定，是产品的报价、质量和性能、交货期、企业信誉、售后服务等诸方面因素综合评定的结果。遵循公平、公正、公开的原则。

4.7.2中标单位以评标的最后得分高者依次排名。

4.7.3对投标单位未能中标的原因，招标单位不予解释。投标文件不予退还。

4.7.4招标单位向中标单位发出通知，中标单位在指定的时间内与招标单位签订合作协议。

江苏省产品质量监督检验研究院

2016年6月12日