温度数据采集器（配热电偶）招标技术要求

- 检测样品范围

用于构件炉热电偶、热电阻0℃-1300℃的校准。

- 功能要求

1．适用于构件炉热电偶、热电阻的校准，也可扩展用于湿度传感器、压力变送器、电流传感器、电压传感器等、流量传感器等的校准。

2．仪器准确性好、精密度高、稳定可靠。

3．仪器使用寿命长，运行成本低。

4．仪器配备相应的辅助设备及耗材，以保证设备的正常运行。

5. 投标人必须提供正版印刷的产品样本资料（包括技术规格）以确保投标技术指标的真实性。

- 技术性能指标

- 通道数：不少于32个

- 测量精度：≤±0.2%F.S

- 采用-200℃-600℃二等标准铂电阻时分辨率不劣于0.001℃

- 采用300℃-1300℃二等标准铂铑热电偶时分辨率不劣于0.01℃

- 记录间隔：可自主设定，范围不小于1-19999s

- 通讯接口：采用标准RS232接口、网络接口和USB接口

- 采用不小于10.2英寸屏幕触控液晶显示屏(分辨率不小于：800*480)可以同时观测到多通道的温度数据和曲线及温升曲线的变化

- 自带内存不小于64M

- 具有温度修正功能，如果某个通道因为温度传感线或信号传感线过长而引起所测得的值有所偏差，都可以到设备参数内去进行正负修正

- 通道与通道之间完全隔离，隔离电压不小于AC 500V

- 同时具有温升测试功能，可对电子电气连接器件的负载性能温升检测记录

- 配备电脑和软件，可在电脑上监控、记录、存储测试数据并导出。DELL、HP、联想品牌超薄笔记本I5-6500/4G/1TB/集显

- 配-200℃-600℃二等标准铂电阻，探杆长度不小于1000mm

- 配300℃-1300℃二等标准铂铑热电偶，探杆长度不小于1000mm

- 输入信号：热电偶 K , E , R , B , N ,T , E , J , S , WRE5-26 , WRE3-25，    热电阻 Pt100 , Cu50，     电流 4-20mA,0-10mA,0-20mA，     电压0-5V,0-10V,1-5V

- 必须满足的标准

GB/T 9978.1~9-2008 建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求等标准中对热电偶的精度要求以及二等标准铂电阻、二等标准铂铑热电偶等要求

- 配置清单

1  主机1套

2  -200℃-600℃二等标准铂电阻1套

3  300℃-1300℃二等标准铂铑热电偶1套

4  电脑软件1套

5  电脑1套

- 售后服务及其他

1.保修期限：仪器整机的质保期从安装调试报告签字之日起三年。

2.售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。

3.技术培训：培训：在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

4.供货商在国内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

5.供货周期1个月内。

6.近5年内至少有3家以上该类产品的销售业绩（且使用良好，需提供具体客户合同和联系信息。

7、付款方式：无预付款，验收合格后按合同规定付款。