漏电起痕试验仪招标技术要求

- 检测样品范围

用于电气材料着火危险试验。

- 功能要求

1．适用于电气材料耐漏电起痕试验。

2．仪器准确性好、精密度高、稳定可靠。

3．仪器使用寿命长，运行成本低。

4．仪器配备相应的辅助设备及耗材，以保证设备的正常运行。

5. 投标人必须提供正版印刷的产品样本资料（包括技术规格）以确保投标技术指标的真实性。

- 技术性能指标

漏电起痕试验仪的结构:

整套漏电起痕试验仪大体上分为电源装置、自动滴液装置、电极装置、测试箱、样品台、电解液等部分；以下为各部分的详细构成：

3.1电源装置：包含电压表，电流表，延时过流继电器，电源连接线，按钮开关和信号指示灯。

(1) 试验电压为48 Hz -60Hz,0~600V连续可调(可选量程300V /600V)，最大误差不超过1％

(2) 可调电阻可限制两极间的短路电流值为1A,且在此电流值下电压表指示的电压下降值不超过10％。

(3) 延时过流继电器在试验到电流超过0.5A持续时间超过2秒，会将整个漏电起痕设备关闭。

3.2自动滴液装置：包含滴液筒，滴液喷嘴，计数装置，滴液计数装置，滴液控制装置，滴液体积量具等。

(1) 滴嘴装置，拆除方便，可调节高度30-40mm，有气缸可以调节电磁阀针。

(2) 滴液能保证滴落在两极中央，滴液大小可微调。

★(3) 滴液间隔时间自动控制为30s一滴，精度30s±1s，可手动控制液滴间隔时间。

(4) 滴液计数器，有6个按钮用于预设置，还有一个复位按钮。

(5) 滴液大小: 46～50滴/1cm³(液滴大小可微调)；

3.3电极装置：包含一对铂金电极，电极固定装置，4mm量规等。

★(1) 电极尺寸：平放，宽5mm，厚2mm，99.9%纯度的铂金，两头都是30-60度的角的尖头。

★(2) 电极对样品压力可调，并能调节到（1.00N±0.001N）；电极距离4.0mm±0.01mm ，夹角 60°±5°，可通过调节支点销来调节高度。

(3)  4mm量规：薄金属，矩形，光滑，材料耐磨损。

(4) 电极装置可调节，拆卸。

3.4测试箱：包括机架，罩子等。

(1) 仪器自带罩子有两扇门组成，可保护操作者原离高压危险，且两扇门可以打开到机架一样的宽度，

(2) 两扇门为安全系统，打开时测试和高压输出应停止，避免伤人。

(3) 机架上有安全提示灯，绿灯表示可以进行操作，红灯表示有高压输出，操作人员应防止触电。

3.5样品台：数量一套，包括样品台，玻璃板。

(1)样品台水平度好；

(2)玻璃板，表面平整，总厚度≥4mm；

(3)样品台高度可调, 滴液高度: 30 mm～40mm。

3.6电解液：数量2套，包括A溶液和B溶液各一瓶，氯化铵和烷基萘磺酸纳试剂各一瓶。

(1)试剂NH4Cl纯度不小于99.8%；

(2)溶液性能满足下表：

| 电解液 | 溶质 | 在溶剂去离子 水中的质量分数 | 在测试频率为1kHz~2kHz 交流电条件下电解液的电性能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电导率mS/m | 电阻率（23±1）℃Ωm |
| A溶液 | 纯度不小99.8％ 的NH4Cl | 约0.1％ | ≤1 | 3.95±0.05 |
| B溶液 | 纯度不小于99.8％ 的NH4Cl和烷基萘磺酸纳 | NH4Cl约0.1％， 烷基萘磺酸纳 （为0.5±0.002）％ | ≤1 | 1.98±0.05 |

3.7 设备需提供省级以上计量单位计量报告

- 必须满足的标准

IEC 60112-2009 固体绝缘材料耐起痕指数和比较起痕指数的测定方法

GB/T 4207-2012 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定

- 配置清单

1、主机1台

2、铂电极2对

3、自动滴液装置1套

4、测试箱1套

5、样品台1套

6、电解液2套

7、计量报告1套

- 售后服务及其他

1.保修期限：仪器整机的质保期从安装调试报告签字之日起三年。

2.售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。

3.技术培训：培训：在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

4.供货商在国内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

5.供货周期1个月内。

6.近5年内至少有3家以上该类产品的销售业绩（且使用良好，需提供具体客户合同和联系信息。

7、付款方式：无预付款，验收合格后按合同规定付款。