灼热丝燃烧测试仪招标技术要求

- 检测样品范围

用于电气材料着火危险试验。

- 功能要求

1．适用于电气材料使用无火焰起燃源程序仿真测试着火危险试验。

2．仪器准确性好、精密度高、稳定可靠。

3．仪器使用寿命长，运行成本低。

4．仪器配备相应的辅助设备及耗材，以保证设备的正常运行。

5. 投标人必须提供正版印刷的产品样本资料（包括技术规格）以确保投标技术指标的真实性。

- 技术性能指标

1．灼热丝试验仪包括灼热丝、温度测量系统、铺底层构成。

2．灼热丝是用标称直径为4 mm的镍／铬(80/20)丝制成，将灼热丝成型为环形。

3．灼热丝用简单的电路加热，不应有用于保持温度的反馈装置或反馈回路。

4．由于大电流的存在，灼热丝的电气连接应能确保通过大电流而又不影响电路的性能或长期稳定性。

5．将顶端加热到960℃所需的典型电流在120A-150A之间。

6．试验装置的设计应使灼热丝保持在一个水平面上，并且在使用时灼热丝要对试验样品施加1.0N±0.2N的力，当灼热丝或试验样品在水平方向相对移动时应保持此压力值。

7．灼热丝的顶部进入或穿透试验样品的深度应限定在7mm±0.5mm。

8．测量灼热丝顶部的温度应使用带有绝缘节点的0.5级（见IEC 60584-2）矿物绝缘金属铠装细丝热电偶，其标称直径为1.0mm或0.5mm,例如镍铬和镍铝（K型）线材适合在温度高达960℃的条件下连续运行，它们的焊接点位于铠装套内，尽可能的靠近顶部。

9．热电偶被安装在灼热丝顶部后边已钻好的小孔里，保持紧密配合。

10．在一块最小厚度为10mm的平滑木板的上表面紧裹一层包装绢纸，置于灼热丝施加到试验样品的作用点下面的200mm±5mm处。

11．包装绢纸是一种柔软而强韧的轻质包装纸，单位面积质量为12 g/m2～30 g/m2。

12．需提供具体配置清单，包括各配件辅材的品牌、厂家、规格型号、等级、数量等内容。

13．配松木板2块、绢纸2份不少于200张、银箔片2份

14．设备需提供省级以上计量单位计量报告

- 必须满足的标准

IEC 60695-2-12：2014

GB/T 5169.12：2013

- 配置清单

1、主机1台

2、电气控制系统1套

3、灼热丝3支

4、热电偶2支

5、箱体1套

6、松木板2块、绢纸2份不少于200张、银箔片2份

7、计量报告1套

- 售后服务及其他

1.保修期限：仪器整机的质保期从安装调试报告签字之日起三年。

2.售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。

3.技术培训：培训：在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

4.供货商在国内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

5.供货周期1个月内。

6.近5年内至少有3家以上该类产品的销售业绩（且使用良好，需提供具体客户合同和联系信息。

7、付款方式：无预付款，验收合格后按合同规定付款。