紫外可见分光光度计

1、仪器用途

用于人造板、木家具、塑胶、草坪中甲醛等物质的定性定量分析，符合国内国际标准分析方法。

2、仪器主要配置要求

2.1 主机：一套；

2.2石英比色皿各4对(规格5mm、10mm、20mm、50mm，原厂至少1对)；

2.3 计算机：一台；

2.4 打印机：一台；

3、仪器参数

3.1仪器工作环境：室温15~ 35 °C，相对湿度：£80%，电压：220V AC ± 10%；

*3.2 光学系统：双光束光学系统，全波长范围：190－1100nm，带宽：0.5、1.0、2.0、                  5.0、20nm；

*3.3杂散光：在220、340、370 nm 处≤0.01%T；

3.4 波长精度：±0.1nm，波长重复性：<0.05nm；

3.5光度计精度：±0.003A，光度计重复性: <0.001A；

*3.6 基线漂移：<0.0001A/h，基线平直：±0.001A；

*3.7 噪声：<0.00005A；

3.8 光源：氘灯、卤钨灯，可自动切换；

*3.9 标准样品池支架、矩形长光程样品池支架（可放置5mm~50mm标准比色皿），1位参比位；

3.10计算机软件：Windows 7/XP 操作环境，软件应能执行扫描、波长编程、时间驱动、酶动力学、底物动力学、以及定量分析功能。定量分析时应具有容纳20个标准浓度的色列、以4种标准曲线拟合的能力。软件应能在线分析下列主要项目：单波长、2波长、3波长、二阶导数、或峰面积的定量。应有1－4阶导数计算功能和可变阈值找峰功能。波长编程需具有2波长比值或差值的计算功能。应能储存多达200个自设方法，并有用户自定名功能。各方法应能在不同仪器或不同实验室之间互相传送，并可加锁。方法属性应有：读保护、写保护、读/写保护、执行保护、及全保护。

3.11 配置：紫外/可见分光光度计主机一台，长光程样品支架、玻璃比色皿各8对。

3.12电脑及激光打印机：品牌惠普或联想，配置不低于Inter（R）Core（TM）i7-4790 CPU@3.60GHz，内存8GB，200G硬盘，19英寸宽屏液晶显示器；正反面激光打印机。

4、售后服务

4.1在检验机构中有广泛的用户，市场占有率高，维护响应时间为24小时，保证常用的备件可以在48小时内送到用户手中，售后服务良好。

4.2免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员，仪器制造商在中国境内提供培训中心，免费培训用户的操作技术人员2人次/台。

4.3质保期：按技术指标进行验收，验收合格后12个月为质保期；终身维修。

4.4到货期限：合同生效后3个月内交货；交货地点：用户指定地点。