
自动进样器技术参数

1、操作要求：要求能在本中心的原子荧光形态分析仪形态分析前置系统（北京吉天仪器有限公司生产，型号为SAP-20）上使用，使用时应保证该形态分析前置系统的软件能自动、方便的同步操作进样器和形态分析前置装置，不需要人工切换操作。 

2、进样器参数
2.1自动进样器可通过形态分析一体化软件控制，可以与现有液相色谱原子荧光联用，保证仪器的稳定性。
   ※2.2样品容量96位
   2.3样品环体积：1-5000µL可调

   2.4样品瓶检测，能感应识别样品瓶/盘缺失

   2.5进样阀切换时间<100ms

   2.6进样针插入精度±0.6mm

   2.7进样循环时间可自动设置，可精确设置到17s
   2.8进样模式：全环进样和微量模式进样

   2.9重现性：全环进样RSD<0.3，微量进样RSD<1.0

   2.10记忆效应<0.05%

   2.11进样体积：0-9999µL

   2.12每瓶进样次数不低于8针

   2.13可程序设定优先样品瓶，  
 2.14可程序设定洗针程序，每针、不同瓶间执行洗针程序
PAGE  
1

