附件1：数字式投影仪

一、采购要求

1.1投影仪用于线缆绝缘截面尺寸测量，投标设备须满足以下标准对试验设备的要求：

- GB∕T 2951.11-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验

1.2技术要求

1.2.1仪器配置倍率为10X、20X 、50X的物镜各一副。

1.2.2圆形投影屏尺寸≥300mm，旋转范围0-360°，旋转角度解析度1′。

1.2.3仪器物台可三维移动，X坐标行程≥150mm，Y坐标行程≥80mm，解析度0.0005。Z坐标行程（调焦）≥90mm。

1.2.4玻璃物台可透视范围直径≥120mm。旋转范围0-360°。

1.2.5仪器配置的数据盒加挂到右侧，数据处理能够记录两点的起始值和结束值，及其之间的绝对值，每组可记录10 个数据，精确到小数点后三位。每组数据能自动标识最大值、最小值及自动计算平均值。可存储至少50 组数据。

1.2.6仪器对物台有光源透射光源和反射光源，反射光源要效果良好。附带照明灯泡20个。

1.2.7仪器自带校准标准件，并附带标准件检测/计量报告。

1.2.8仪器配有微型打印机能将测量数据打印出来。

1.2.9重点：投标方有义务提供关于仪器的其他信息，清晰全面描述仪器功能、性能、特点等，便于招标方了解投标仪器；

1.2.10投标文件应有技术偏离表，对以上各条款逐一响应，并明确正偏离或负偏离；

1.2.11投标文件须带有仪器实物不同角度的图片；

1.2.12供货仪器提供使用说明书、质量保证书、出厂合格证等文件；

1.2.13投标方没有对投标仪器性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

1.2.14投标文件须提供近2年来同类设备销售记录证明文件如合同（可隐藏敏感信息）；

1.3交货安装和验收方式

1.3.1供货周期为合同生效后15天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。

1.3.2仪器到货后中标方负责免费安装，并用招标方提供的试验样品调试仪器，能够检测出1.1条所列标准要求的试验数据。

1.3.3对照1.1所列标准对仪器的要求验收符合性；

1.3.4对照投标文件和合同及附件验收仪器实物符合性；

1.3.5请第三方机构进行检定，检定结论作为验收依据。

1.4付款和售后服务

1.4.1中标仪器无预付款，验收合格后一次性付清；

1.4.2中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

1.4.3仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

1.4.4仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

1.4.7仪器出现异常情况，供应商得到通知后24小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。

江苏省产品质量监督检验研究院

2016年11月21日