附件1：线缆单根垂直燃烧试验装置

1、采购要求

本次招投标设备用于单根电线电缆或光缆火焰垂直蔓延试验。符合标准包括：

- GB∕T18380.11-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验%20试验装置

- GB∕T18380.12-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验1kW预混合型火焰试验方法

- GB 5169.14-2007 电工电子产品着火危险试验 第14部分：试验火焰(1)

- GB∕T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则

2、技术要求

| 部位 | 序号 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 1 | （自备）220V±10%,50Hz |
| 气源 | 2 | （自备）瓶装丙烷气，瓶装压缩空气，及气体减压阀。 |
| 金属罩（燃烧箱） | 3 | 制造材料应采用耐热耐腐蚀，如选择不锈钢、铝合金等金属材料，厚度应≥1.5mm。使用其他材料时，耐热/耐腐蚀性/强度应不低于以上两种金属。 |
|  | 4 | 原则上不接受碳钢板制造。如投标设备是碳钢板表面防腐处理，耐热防腐性能应不低于304不锈钢，质保期内防腐层剥落、钢板锈蚀、箱体变形应免费更新。 |
| 试验箱（通风柜） | 5 | 材料应采用耐热耐腐蚀材料制造，如采用不锈钢、铝合金等金属材料厚度应≥1.5mm；使用其他材料时，耐热/耐腐蚀性/材料强度应不低于以上两种金属材料。 |
|  | 6 | 原则上不接受碳钢板制造。如投标设备是碳钢板表面防腐处理，耐热防腐性能应不低于304不锈钢，质保期内防腐层剥落、钢板锈蚀、箱体变形应免费更新。 |
|  | 7 | 试验箱（通风柜）应试验提供封闭空间。箱体前方有一扇密封门，密封门上设有安装了钢化玻璃的观察窗。 |
|  | 8 | 试验箱顶部应安装排气风机，通过电气元件独立控制开关。排气风机应能够外接管道（软胶管或钢管都能连接），便于废气收集并传输到净化处理系统。试验箱与排气风机间应安装密封阀门（如轻型蝶阀），并可方便快速的开启/关闭，为试验提供封闭试验环境。 |
|  | 9 | 试验箱体底部应设置进气口，与排气风机配合，可快速（5-10分钟内）排空试验箱内废气。进气口应安装密封阀门（如蝶阀），并可方便快速的开启/关闭，为试验提供封闭试验环境。 |
|  | 10 | 投标设备的试验箱进排气与以上两条不符，应达到以上效果，并详细说明工作原理和配置，如有必要附带相应部位图纸。 |
| 引燃源（燃烧器） | 11 | 应符合GB/T5169.14-2007标准规定。 |
|  | 12 | 供货数量：随机装配一套燃烧器。另随机备用一套同型号燃烧器，可随时替换到实验设备。 |
|  | 13 | 燃烧器各部件应使用同一种型号黄铜制造，使燃烧器在热影响作用下保证密封性能。 |
| 控制系统 | 14 | 控制系统应整合到试验箱（原则上不接受控制箱和试验箱为两个独立单元），但应与金属罩（高1200*宽300*深450）有效隔离，避免试验热源影响电气控制元件和精度。 |
|  | 15 | 控制系统应具备的功能：电源开关、调节气体压力和流量、自动计时、自动点火、试验警示灯、进排气控制、火焰温度校准显示等。 |
| 火焰校准 | 16 | 校准器件应使用最大量程超过1000℃的不锈钢铠装T型热电偶，端部安装标准铜块（GB/T5169.14-2007），热电偶和铜块压接应致密无间隙。 |
|  | 17 | 供货数量：随机装配一套校准器件（热电偶）。另随机备用三套同型号校准器件，可随时更换到设备。 |
|  | 18 | 提供四只校准热电偶和火焰间距离测量的量程为0-500mm不锈钢尺。 |
| 其他要求 | 19 | 设备应配装带有刹车功能的移动脚轮，至少2只是万向轮。 |
|  | 20 | 应随机提供设备与气源（丙烷/空气）间连接软管（专用胶管）和紧固件，单根软管长度不低于6M。 |

3、文件构成

3.1重点：投标方有义务提供关于仪器的其他信息，清晰全面描述仪器功能、性能、特点等，便于招标方了解投标仪器；

3.2投标文件应有技术偏离表，对以上各条款逐一响应，并明确正偏离或负偏离；

3.3投标文件须带有仪器实物不同角度的图片；

3.4投标文件应有售后服务承诺书，设备质保期内异常24-48小时内派人现场解决，终身提供维保服务。

投标设备如有专业软件集成控制，应提供软件性能、操作说明书，必要时附软件各主要界面图片并介绍应用，

供货仪器提供说明书、出厂合格证、电气原理图、设备构造图、配套电气元件和机械部件的随机文件、供货范围清单等；

3.5投标方没有对投标仪器性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

3.6投标文件须提供近2年来同类设备销售记录证明文件如合同（可隐藏敏感信息）；

4、交货安装和验收方式

4.1供货周期为合同生效后20天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。

4.2仪器到货后10天内中标方负责免费安装，并用招标方提供的试验样品调试仪器，能够检测出所列标准要求的试验数据。

4.3对照所列标准对仪器功能、性能验收符合性；

4.4对照投标文件和合同及合同附件验收仪器实物符合性；

4.5请第三方机构进行检定，检定结论作为验收依据。

5、付款和售后服务

5.1中标仪器无预付款，验收合格后一次性付清全款；

5.2中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

5.3仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

5.4仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

5.5仪器出现异常情况，供应商得到通知后24小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。

江苏省产品质量监督检验研究院

2016年11月21日