低温培养箱技术要求

1、性能指标及要求：

1.1 *温度范围不小于4-60°C，适用于多种高于或低于室温的应用，例如微生物、细菌、酵母、昆虫的培养，以及样品在一定温度下的储存和水处理中BOD的测定研究。

1.2 *内腔容积不小于250L，为落地式培养箱，带可锁定脚轮，方便移动和固定。不少于三块隔板。

1.3 采用单设定点的微处理控制，精确设定温度

1.4 *可自行操作简单的校准程序，精确显示温度

1.5 *温度均一性：≤ ±0.8℃ （20℃下测量）；≤ ±1.0℃ （37℃下测量）

1.6 *温度稳定性≤ ±0.3℃（在20℃和37℃下分别测量）

1.7 具备自动除霜功能，适用于低温环境下的长时间应用

1.8 *0-99h59min定时功能，可设置自动开启/关闭箱体

1.9 *高温/低温报警，提醒使用者温度出现偏差。过温切断及风扇电机过热保护，提供额外安全保障

1.10 可靠、稳定的压缩机制冷方式

1.11*标配RS232接口，可连接电脑进行数据传输

1.12*箱体右部中间位置，标配接入孔，直径50mm，方便第三方温度探头及小型设备电源线的接入

1.13*门上带观察窗，方便随时查看样品