附件1：中压电缆试验油杯终端

1、采购要求

本次招投标两套油杯终端分别用于8.7/15kV、26/35kV耐压、局放等试验。

1.1符合标准包括：

- GB∕T 12706.3-2008 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV（Um=40.5kV）电缆

- GB∕T 12706.2-2008 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆

1.2采购数量3套

- 一套（两只）10kV电缆试验用油杯终端可对10kV及以下交联电缆进行局部放电和耐压试验。

- 一套（两只）10kV电缆试验用油杯（3根同时）终端可对15kV交联电缆叁根电缆线芯同时进行局放、工频耐压试验的试验终端。

- 一套（两只）35kV电缆试验用油杯终端可对35kV及以下交联电缆进行局部放电和耐压试验。

2、技术要求

2.1主要参数

2.1.1    10kV电缆试验用油杯终端可对10kV及以下交联电缆进行局部放电和耐压试验。

局放水平：25kV时，小于2pC；

额定电压：35kV；

形    式：悬挂式；

附    件：高压电源连接线；

冷却方式：空气自冷；

外形尺寸：直径80mm，长310mm。

2.1.2    10kV电缆试验用油杯（3根同时）终端可对15kV交联电缆叁根电缆线芯同时进行局放、工频耐压试验的试验终端。

技术参数：

局放水平：80%额定电压，不大于2pC；

额定电压：35kV

形    式：  悬挂式

冷却方式：空气自冷；

外形尺寸：直径140mm，长360mm。

2.1.3    35kV电缆试验用油杯终端可对35kV及以下交联电缆进行局部放电和耐压试验。

局放水平：80kV时，小于2pC；

额定电压：100kV；

形    式：悬挂式；

附    件：高压电源连接线

冷却方式：空气自冷；

外形尺寸：直径140mm，长720mm。

3、交货安装和验收方式

3.1供货周期为合同生效后20天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。

3.2到货后10天内中标方负责免费安装，并用招标方提供的试验样品开展模拟试验，能够完成所列标准要求的试验。

3.3对照投标文件和合同及合同附件验收仪器实物符合性；

4、付款和售后服务

4.1中标仪器无预付款，验收合格后一次性付清全款；

4.2仪器质保期24个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

4.3仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

4.4仪器出现异常情况，供应商得到通知后24小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。

江苏省产品质量监督检验研究院

2017年2月6日