附件1：烟密度试验装置

一、采购要求

1.1烟密度试验装置用于电线电缆成品燃烧性能检测，投标设备须满足以下标准对试验设备的要求：

- GB∕T 17651.1-2-1998/IEC 61034.1-2:1997《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》

- GB∕T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》

1.2技术要求

1.2.1投标方须提供一套满足标准要求的滤光片（带有清晰的滤光示值）；

1.2.2投标方须提供滤光片的第三方（具有CNAS资质）校准报告；

1.2.3投标仪器的光路系统符合滤光片标定示值偏差；

1.2.4仪器应自带甲苯标定系统并符合标定要求；

1.2.5仪器光源系统应具有调节光斑大小功能（1.5±0.1）m；

1.2.6仪器配置高精度直流稳压电源（12±0.01）V。

1.2.7仪器适用的卤素灯应是12V 100W，光通量2000LM~3000LM,色温2800~3200K；

1.2.8仪器的接收器光电池应为硒光电池或硅光电池，其光谱响应与国际照明委员会CIE的测光仪相匹配，详情见GB∕T 17651.1-1998 5.3；

1.2.9重点：投标方有义务提供关于仪器的其他信息，清晰全面描述试验系统的功能、性能、特点等，便于招标方了解投标仪器；

1.2.10投标文件应有技术偏离表，对以上各条款逐一响应，并明确正偏离或负偏离；

1.2.11投标文件须带有仪器实物不同角度的图片；

1.2.12投标方没有对投标仪器性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

1.2.13供货仪器提供使用说明书、质量保证书、出厂合格证、校准证书、电气原理图等文件；

1.2.14中标仪器交货须提供仪器配装的电气元件随机文件，便于设备维护；

1.2.15投标文件须提供近2年来同类设备销售记录证明文件如合同（可隐藏敏感信息）；

1.3交货安装和验收方式

1.3.1供货周期为合同生效后15天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。

1.3.2仪器到货后中标方负责免费安装，并用招标方提供的试验样品调试仪器，能够检测出1.1条所列标准要求的试验数据。

1.3.3对照1.1所列标准对仪器的要求验收符合性；

1.3.4对照投标文件和合同及附件验收仪器实物符合性；

1.3.5请第三方机构进行检定，检定结论作为验收依据。

1.4付款和售后服务

1.4.1中标仪器无预付款，验收合格后一次性付清；

1.4.2中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

1.4.3仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

1.4.4仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

1.4.7仪器出现异常情况，供应商得到通知后24小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。