农药残留速测仪技术参数

一、仪器性能指标：

1、光路系统

  - 波长：410nm

1.2☆光源：卤素钨灯，平均寿命≥5000小时

1.3检测器：进口硅光电池

1.4☆通道数：96

2．技术参数

2.1 测试范围： 0.000～4.000A

2.2 线性范围：0～2.400A

2.3 分辨率 0．001A（显示，打印）内部计算0.0001A

2.4 准确度： ±1%(0～2.400A)

2.5 线性误差 ±0.1%(0～2.400A)
2.6 重复性 CV≤0.3%
2.7 稳定性 ≤0.003A/小时

2.8 读板速度：≤6s/96孔

2.9振板功能：振板强度（由弱到强）5种可选，振板时间0～240秒可调，误差±1秒。

2.10准确的进样定位机构：先进的定位机构，消除进样电机失步带来的误差，减少对测量结果的干扰，是结果更准确。

2.11测量方法及计算模式：垂直8路光通道 ，酶抑制法。

2.12 ☆接口方式： RS-232双向通讯口+USB，可以与PC机通讯，并控制仪器工作。

2.13 存储：大容量存储器，可以存储8000组测量原始数据

2.14☆外设：5.7吋超大液晶屏；可触摸操作，操作直观，方便；中文界面显示人性，清晰。

外置式宽行打印机，可直接与仪器连接，打印内容丰富、详细；方便维护。