附件：

制冷剂泄漏量测试仪技术要求

一、标准要求

1、制冷剂泄漏量测试仪用于空调检漏时应满足GB/T7725-2004标准6.3.1，灵敏度为1×106Pa·m3/s。

2、 制冷剂泄漏量测试仪用于冰箱检漏时应满足GB/T8059标准，检漏仪量程至少包括年泄漏量不大于0.5g档位。

二、配置应以至少满足以下种类制冷剂的检漏需求

电冰箱常用制冷剂：R12、R134、R600、R152/R22共沸；

空调常用制冷剂：R22，R410a，还有部分使用R32，R290，R600a。

三、技术参数

检漏仪不低于以下配置：

最小检测值：0.1g/a

检测范围：0-100g/a

响应时间：＜1s

恢复时间：6s

相对误差：≤±5%

重复误差：≤±1%

显示单位模式：g/a、Pa.m3/s、ctm.cc/s

四、其它要求：

便携式探头，易于弯曲；

数字显示，超出限值时可声光报警；

设备质量保证期为通过验收后2年。