电子分析天平技术要求

一、设备的主要用途、功能及特点

电子分析天平主要用于农药、食品添加剂、工业油品等样品的准确称量。

二、技术参数及指标（加*项必须满足，否则视为废标）

1、称重量程：120g/220g。

*2、可读性: 0.01mg/0.1mg。

*3、可重复性: 0.04mg/0.07mg。

4、线性：0.1mg/0.2mg。

5、秤盘直径：80mm。

6、处理器：80MHz处理器，可以快速处理运算结果。

*7、称重传感器： 超级单体传感器。保证了称重结果的稳定性和可重复性，温度依赖性低。

8、接口：可通过接口连接外围设备，如打印机，满足GLP实验室要求。

9、中文彩色触摸大屏，更加直观、方便的称量操作。

10、防风罩设计：可拆卸的五面防静电玻璃防风罩设计，使操作和清洁变得更加方便。

11、校准：当环境温度改变达到一定值，或在特定的时间间隔后，能进行全自动内置校准和调整，从而保证始终如一的精准度。

12、调平：需要调平时，在大屏幕上显示交互式天平调平功能，确保天平始终水平。调平期间，工作人员无需改变坐姿，在实验室通风罩下操作有毒物质时，不必在调平天平时靠近天平，可以消除健康危害隐患。

13、内置应用程序：支持用户的实验室应用程序，例如配方、组分、统计数据、密度、百分比、称重；以及转换、不稳定称重、检重、峰值保持、计数等标准应用程序。

三、配置

1、电子分析天平，1台；

2、校准砝码，1个；

3、工具，1套；

4、手册，1份。

四、售后服务要求

1、在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品。

2、合同签订后30天之内供货。安装：仪器到达后，在五个工作日内，由合格工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备，并在安装后，根据原厂主机及附件样本各项技术指标作验收试验。

3、安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

4、仪器在安装、调试通过后24个月的免费保修期。