附件1：热老化试验箱

1、设备功能要求及采购要求

功能要求：拟购热老化试验箱，用于电线电缆/光缆绝缘和护套、PVC、橡胶等    材料在自然通风条件下的热老化实验，投标设备须满足以下标准对试验设备的要求：GB∕T 2951.12-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法—热老化试验方法。

采购要求：工作室尺寸为（约）400×400×400mm    10台；

工作室尺寸为（约）500×500×500mm    10台

2技术要求

2.1基本参数

| 参数名称 | 数 据 | 参数名称 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 220V(50HZ) | 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
| 额定功率 | 小于2kW | 内箱温场偏差 | ≤±0.5℃ |
| 换 气 率 | 8-20次/小时 | 温度偏差 | ≤±2℃ |
| 计时时间 | 1M-9999M | 温控范围 | 室温至300℃ |

2.2 工作室尺寸为（约）400×400×400mm    十台；

（约）500×500×500mm    十台。

2.3 设备应在要求范围内随意设定运行温度、运行时间，自动启动/停机，超温保护，漏电保护，接地保护。

2.4 温度控制仪表须有456通讯接口，可连接远程计算机监控。

2.5 电气元件优先选择装配进口交流接触器、温控表等主要电气元件的设备。

2.6 内箱采用304不锈钢制作，钢化玻璃观察窗。外箱板厚度＞1mm，表面喷塑。

2.7  400×400×400mm十台老化箱须配置上下两层堆叠摆放用的仪器架。

2.8  投标文件须带有仪器实物不同角度的图片；

2.9  投标文件须说明仪器结构、加温原理、控温元件安装位置等主要特征；

2.10 投标文件须说明仪器主要部件品牌、材质等；

2.11 投标方有义务提供关于仪器的其他信息，便于招标方了解投标仪器；

2.12 投标文件应有技术偏离表，对以上各条款逐一响应，并明确正偏离或负偏离；

2.13 投标文件须提供近2年来同类设备销售记录证明文件如合同（可隐藏敏感信息）；

2.14  供货仪器提供使用说明书、质量保证书、出厂合格证、校准证书、电气原理图等文件；

2.15  供货仪器提供仪器配装的电气元件随机文件，便于设备维护；

2.16  投标方没有对投标仪器性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

3、交货安装和验收方式

3.1供货周期为合同生效后15天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市绿园路500号）。

3.2仪器到货后中标方负责免费安装，并用招标方提供的试验样品调试仪器，能够检测出1.1条所列标准要求的试验数据。

3.3设备报价含安装到招标方现有“检测多参数监控系统”。

3.4对照1.1所列标准对仪器的要求验收符合性；

3.5对照投标文件和合同及附件验收仪器实物符合性；

3.6请第三方机构进行检定，检定结论作为验收依据。

4、付款和售后服务

4.1 中标仪器无预付款，验收合格后一次性付清；

4.2中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

4.3 仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

4.4 仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

4.7 仪器出现异常情况，供应商得到通知后24小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。